## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2024-JQ06-W1523 |  |  | 项目名称 | 半导体激光光动力治疗机 | 最高限价（万元） | 160
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 输出用于光动力治疗的激光 |  |  |  | 否 | 注册证 或说明书 或彩页
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 适用于激发吸收峰为630nm的光敏剂进行肿瘤光动力治疗 |  |  | 具备 |  |  |  | 否
4 | 主要性能 |  | ▲ | 输出（530-630）nm波长用于浅表和腔道肿瘤及癌前病变等疾病光动力治疗的激光（须提供投标产品同品牌同类产品注册时提交的临床试验报告） |  |  |  | 否 | 同品牌同类产品注册时提交的临床试验报告
5 | 激光器类型 |  |  | 半导体激光器 |  |  |  | 否
6 | 激光器耦合方式 |  |  | 光学耦合或光纤耦合 |  |  |  | 否
7 | 激光波长峰值 |  | ▲ | 630nm±5nm |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
8 | 激光波长谱宽度 |  |  | ≤6nm |  |  |  | 是
9 | 最大激光输出功率 |  | ▲ | ≥500mW，偏差值：≤±10% |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书
10 | 激光输出功率调整 |  |  | ≥（0.1-2.0）W可调 |  |  |  | 是
11 | 输出功率误差 |  |  | ≤±20% |  |  |  | 是
12 | 激光输出功率不稳定度 |  |  | ≤±10％ |  |  |  | 是
13 | 治疗时间调整范围 |  | ★ | （1-90）分钟间可调（须提供设备注册时向国家药检总局提交的注册检验报告） |  |  |  | 否 | 设备注册时向国家药检总局提交的注册检验报告
14 | 光纤连接保护功能 |  |  | 光纤脱落或接触不良时报警并及时停止机器输出激光 |  |  |  | 否
15 | 光纤（与主机同一注册单元） |  | ▲ | 包括点状光纤和柱状光纤 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
16 | 光纤最小弯曲工作半径 |  |  | 点状光纤≤10cm；柱状光纤≤3cm |  |  |  | 是
17 | 柱状光纤 |  | ▲ | 最大传输功率≥2000mW、传输效率≥70%；发光体两端有金属标识环；发光体长度（2-5）cm可选 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
18 | 激光开关控制装置 |  | ▲ | 脚踏式控制装置 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
19 | 脚踏开关 |  |  | 进液防护：IPX8 |  |  |  | 否
20 | 安全连锁装置 |  |  | 有，发生不良时报警并及时停止机器输出激光 |  |  |  | 否
21 | 数值孔径 |  |  | NA=0.22 |  |  |  | 否
22 | 瞄准光功率 |  |  | ≤5mW |  |  |  | 否
23 | 开机自检功能 |  |  | 有 |  |  |  | 否
24 | 人机界面 |  |  | 彩色LCD触摸屏 |  |  |  | 否
25 | 激光防护眼镜 |  |  | 防护波长范围（590-690）nm，OD≥4，透射比≥30% |  |  |  | 否
26 | 配置要求 |  | ★ | 主机 1台，医用激光光纤5根，激光防护眼镜 2副 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分