## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号和无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 商务要求（不接受企业负偏离）

| 商务要求表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W1571 |  | 项目名称 | 纤维支气管内窥镜 | 最高限价（万元） |  | 90(2台） |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  | 2024-JQ06-W1571 |  |  | 项目名称 | 纤维支气管内窥镜 | 最高限价（万元） | 90(2台） |  |
| 序号 |  | 需求名称 |  |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 1 |  | 基本要求 |  |  | ★ | 适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 |  | 标准规范1 |  |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 |  | 标准规范2 |  |  | ▲ | CE认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 4 |  | 视场角 |  |  |  | ≥120° |  |  | 否 |  |
| 5 |  | 景深 |  |  |  | 3-100mm |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 有效长度 |  |  | ▲ | 610mm |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 7 |  | 软镜插入管外径 |  |  |  | ≤4.0mm |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 工作管道内径 |  |  |  | ≥2.0mm |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 插入管软管前端弯曲角度 |  |  | ▲ | 向上弯曲≥210°，向下弯曲≤130° |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 10 |  | 操作手柄具备左右旋转关节 |  |  | ▲ | 可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120° |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 11 |  | 操作手柄电子功能按键 |  |  |  | 3个独立的电子功能按键，可控制：图像放大/缩小、拍照/录像、画面冻结/解冻结。 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 防脱设计 |  |  | ▲ | 吸引阀座具备吸引按钮下压防脱落功能 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 |  | LED冷光源 |  |  |  | 内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 操作部防水等级 |  |  |  | IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒 |  |  | 否 |  |
| 15 |  | 连接方式 |  |  |  | 视频转接线与操作手柄一体式连接设计，转接线插头轻盈小巧，转接线可耐受浸泡消毒。 |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 信噪比 |  |  |  | ≥30dB |  |  | 否 |  |
| 17 |  | 显示功能 |  |  | ▲ | 主机具有≥4寸操控显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 |  | 显示器 |  |  | ▲ | ≥20寸显示器 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 19 |  | 高清视频信号输出分辨率 |  |  |  | ≥1920×1080 |  |  | 否 |  |
| 20 |  | 输出方式 |  |  |  | 具有CVBS、DVI、SDI三种信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出 |  |  | 否 |  |
| 21 |  | 输入接口 |  |  |  | 具有CVBS、AHD信号输入接口 |  |  | 否 |  |
| 22 |  | 亮度调节功能 |  |  |  | 可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度 |  |  | 否 |  |
| 23 |  | 白平衡功能 |  |  |  | 具有白平衡调节功能 |  |  | 否 |  |
| 24 |  | 对比度调节功能 |  |  |  | 可设置为-15~15等级可调 |  |  | 否 |  |
| 25 |  | 自动增益控制（AGC）功能 |  |  |  | 可设置为-15~15 等级可调 |  |  | 否 |  |
| 26 |  | 电子放大功能 |  |  |  | 可对图像进行放大，1~3倍可调 |  |  | 否 |  |
| 27 |  | 测光模式 |  |  |  | 具有平均测光、峰值测光模式 |  |  | 否 |  |
| 28 |  | 图像形状 |  |  |  | 具有至少3种输出图像形状可选。 |  |  | 否 |  |
| 29 |  | 图像比例设置 |  |  |  | 至少3种图像比例设置，包括16:10、16:9和4:3 |  |  | 否 |  |
| 30 |  | 存储容量 |  |  |  | ≥64G |  |  | 否 |  |
| 31 |  | 存储功能 |  |  |  | 配备有外置存储卡，可以存储图片及视频 |  |  | 否 |  |
| 32 |  | 配置要求 （单台套） |  |  | ★ | 电子支气管内窥镜操作部1条、医用内窥镜图像处理器1台、防水盖1个、活检阀帽5个、吸引按钮2个。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥14项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |