## 商务和技术要求

按照采购单位提供的技术要求拟制。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减。★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；★及▲标识的指标，投标人须按备注要求逐条提供证明材料，备注未明确的默认提供企业承诺。

### 一、商务要求

商务要求表

| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3605 |  | 项目名称 | 四道微量注射泵 | 预算及最高限价 （万元） |  | 42 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质量保证金，验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1（质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2（质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3（质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4（响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

### 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024-JQ06-W3605 |  | 项目名称 | 四道微量注射泵 | 预算及最高限价 （万元） |  | 42 |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 通过四台注射泵组成泵站，可适用不同规格的注射器，将药物以设定的速率准确安全的进行静脉注射 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | CFDA认证，具备FDA或CE认证 |  |  | 否 | 提供证书及中文翻译件 |
| 3 | 信息采集系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 供电 |  |  | 输注工作站只需要一根电源线，可为系统内所有输液泵/注射泵模块集中供电 |  |  | 否 |  |
| 3.2 | 任意组合功能 |  | ▲ | 输注工作站输液泵、注射泵数量、位置可任意组合。使用中，移动其中任何一台泵不影响其他单泵的正常工作，模块化设计，即插即用，支持热插拔 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.3 | 级联功能 |  | ▲ | 输注工作站任意输注模块之间具备中继功能，具有顺序级联、循环级联、自定义级联，实现无缝连续输液 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.4 | 接口 |  |  | 输注工作站内置无线功能、具有多种接口：RS232接口、RJ45接口、USB接口、护士呼叫接口、滴数传感器接口 |  |  | 否 |  |
| 3.5 | 扫码功能 |  |  | 输注工作站具有扫码功能，系统接入扫码枪，可以识别患者或药品的编号 |  |  | 否 |  |
| 3.6 | 历史记录功能 |  | ▲ | 输注工作站具有历史记录功能，最多可储存 10000 条，通过 U 盘可以导出系统的历史记录 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 3.7 | 护士呼叫功能 |  |  | 输注工作站具有护士呼叫功能，通过护士呼叫功能接口可连接医院的护士呼叫系统 |  |  | 否 |  |
| 3.8 | 电池 |  |  | 输注工作站具有交直流自动切换功能，内置锂电池，交流输入：AC100V～240V 50/60Hz，内部电池：DC7.2V |  |  | 否 |  |
| 4 | 注射泵模块 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 自动识别注射器规格 |  | ▲ | 5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml，内置28种品牌注射器和2种可定义注射器，新品牌注射器装载具备自动标定，精度可调 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4.2 | 注射模式 |  | ▲ | 速度模式、微量模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、首剂量模式、级联模式，8种工作模式 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4.3 | 注射速度设定范围 |  |  | 5ml注射器：0.10～100 ml/h 10ml注射器：0.10～300 ml/h 20ml注射器：0.10～600 ml/h 30ml注射器：0.10～800 ml/h 50/60ml注射器：0.10～1500 ml/h |  |  | 否 |  |
| 4.4 | 流速步进 |  |  | 0.10～99.99ml/h 步进为0.01ml/h 100.0～999.9ml/h步进为0.1ml/h 1000～1500ml/h步进为1ml/h |  |  | 否 |  |
| 4.5 | 注射精度 |  |  | ≤±2% |  |  | 否 |  |
| 4.6 | 快预置量范围 |  |  | 0.10～99999.99ml，最小以0.01ml步进 |  |  | 否 |  |
| 4.7 | KVO速度设定范围 |  |  | 0.1～10.0 ml/h，最小以 0.1ml/h，自动KVO功能可设置开或关 |  |  | 否 |  |
| 4.8 | 快排快进 |  |  | 5ml注射器：50～100ml/h 10ml注射器：50～300ml/h 20ml注射器：50～600ml/h 30ml注射器： 50～800ml/h 50/60ml注射器：50～1500ml/h 最小以1ml/h变化 |  |  | 否 |  |
| 4.9 | 液晶屏显示 |  |  | 注射状态、注射模式、流速、注射器品牌、累计量、剩余时间、压力信息、电池电量 |  |  | 否 |  |
| 4.10 | 阻塞压力报警阈值 |  |  | 可以分为12档，20kPa～130kPa，步进值10 kPa，压力单位可选择：KPA、mmHg、 bar、psi |  |  | 否 |  |
| 4.11 | 夜间模式 |  |  | 具备，设置夜间模式的开始时间和结束时间，在时间范围内，LCD屏幕背光变暗 |  |  | 否 |  |
| 4.12 | 动态压力监测 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4.13 | 按键锁功能 |  |  | 支持手动锁定与自动锁定。可设定锁定时间范围：1—5分钟，步进1分钟，锁定时间内无任何操作、任何报警时自动锁定按键 |  |  | 否 |  |
| 4.14 | 历史记录功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4.15 | 药物库功能 |  | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或者白皮书 |
| 4.16 | 开机自检功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4.17 | 无线功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4.18 | 防虹吸功能 |  |  | 具备 |  |  | 否 |  |
| 4.19 | 报警音量 |  |  | 1～8级 步进1 |  |  | 否 |  |
| 4.20 | 背光亮度 |  |  | 1～8级 步进1 |  |  | 否 |  |
| 4.21 | 声光报警功能 |  |  | 气泡报警、阻塞报警、开门报警、电池欠压、电池耗尽、操作遗忘、电机异常、将近完成、输液完成、滴数异常、电池缺失提示、交流掉电提示 |  |  | 否 |  |
| 4.22 | 电源 |  |  | 内置锂电池，支持AC100V～240V 50/60Hz DC14.4V，2200mAh |  |  | 否 |  |
| 4.23 | 内部电池工作时间 |  |  | 充电完成后，在25ml/h连续工作不小于10小时 |  |  | 否 |  |
| 4.24 | 功耗 |  |  | ≤35VA |  |  | 否 |  |
| 4.25 | 重量 |  |  | ≤2.5kg |  |  | 否 |  |
| 4.26 | 安全分类 |  |  | Ⅱ类CF型，外壳防护等级为IPX3，可连续运行 |  |  | 否 |  |
| 5 | 配置要求 (单台配置) |  | ★ | 控制面板、插件箱、注射泵模块、输液泵模块、电源线、保修卡、合格证、使用说明书、操作指示卡 |  |  | 是 | 企业承诺 |
| 6 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 其他要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 技术偏离要求 |  | ★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |