## 第六章 采购项目商务和技术要求

### 一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | 物资到货（服务完成）验收后付95% | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) | 原厂授权 （企业承诺） |
| 5 | 售后服务2 （质保） | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3 （响应时间） | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 | 企业承诺 |
| 7 | 备品备件要求 （零配件） | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 | 企业承诺 |
| 8 | 物资编目编码、打码贴签要求 | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权和保密要求 | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 注：1.投标供应商应当对照本表规定的商务要求，填写专用附件2-5商务条款响应偏离表。并按照备注要求提供证明材料。 2.商务要求不接受负偏离，负偏离视为无效投标。 |  |  |  |

### 技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于新生儿、儿童、成人在核磁环境下生命体征监测，可用于1.5 tesla和3 tesla强度的MRI环境 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资格认证 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 | 否 | 认证材料 |
| 3 | 监测参数 |  | 可在核磁环境下监测ECG、SPO2、NIBP | 否 |  |
| 4 | 适用环境 |  | 可在20mT的磁感应强度下运行 | 否 |  |
| 5 | 屏幕 | ▲ | ≥15英寸，可显示≥6个波形 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 磁场指示器 |  | 具备 | 否 |  |
| 7 | 远程控制 |  | 具备，可从控制室远程操作主机 | 否 |  |
| 8 | 心率范围 |  | ≥（30-300）BPM（分辨率：1BPM） | 否 |  |
| 9 | 心电共模抑制比 | ▲ | ≥75dB | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 心电波形扫描速度 |  | 支持25mm/s | 否 |  |
| 11 | 心电监测病人漏电流 |  | ≤15μA | 否 |  |
| 12 | 磁场环境下血氧饱和度测试方法 |  | 分光光度法测定法 | 否 |  |
| 13 | 磁场环境下血氧饱和度测量范围 |  | 80%-99% | 否 |  |
| 14 | 磁场环境下无创血压测试方法 |  | 示波法 | 否 |  |
| 15 | 配置要求 | ★ | 主机1台，远程控制单元1套，配套附件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 备注：1.加注“★”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理。 2.加注“▲”号的技术指标为重要指标。 3.加注“★”、“▲”号的技术指标均需投标企业提供证明材料。 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分； 5.本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标人公章。 |  |  |  |  |  |