**采购需求表（物资类）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | | 2025-JQ06-W3292 | | | 项目名称 | 病理组织脱水机 | 最高限价（万元） | 35 | |
|
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
|
| 技术要求 | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于动物或人体标本的细胞固定、脱水、透明、浸蜡，以维持细胞形态，便于切片观察 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 2 | 反应缸 | | ▲ | 反应缸为圆形设计，≥搅拌加热均匀无死角；温度范围：室温～65℃，全方位包裹式脱水缸加热，≥3层液位监测传感器。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 3 | 反应缸顶盖 | | ★ | 反应缸倾斜透明顶盖设计使蒸汽凝结，滴落回到反应缸，减少试剂损失；玻璃材质盖子脱水过程中可观察反应情况。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 4 | 组织处理量 | | ▲ | 可处理多种类型和大小的组织，最大处理量≥300个标本组织盒。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 试剂站点 | | ▲ | ≥16个试剂站点，每个试剂站点所能容纳试剂瓶的最大容量≥5L（≥6个脱水用试剂瓶；≥3个透明用试剂瓶；≥2个固定用液试剂瓶；≥2个更换用试剂瓶；≥3个冲洗用试剂瓶）。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 6 | 蜡缸系统 | | ▲ | 蜡缸系统：金属蜡缸，≥3个蜡缸，≥1个废蜡缸，容量：≥5L；温度范围：45℃-65℃；双重温度探测功能，通过温度比对实时监测石蜡液位。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 7 | 试剂预热功能 | |  | 试剂预热功能：脱水剂和透明试剂可提前预热，脱水更快，效果更均匀；试剂储存温度：室温～35℃。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 8 | 酒精浓度监测功能 | | ▲ | 具备酒精浓度监测功能，精准控制试剂质量，保证高品质脱水；试剂更换在机身内部自动完成，无需中断脱水程序，避免操作员直接接触有害气体。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 自动轮换功能 | |  | 试剂自动轮换功能，少液自动补充及试剂借位，全方位确保样本安全。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 备用电池 | | ▲ | 机器内置备用电池，待机时长≥4小时，意外断电可有效保证样本安全。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 11 | 反应缸抽气功能 | | ▲ | 反应缸有向下抽气功能，可控制有害气体排放；高锰酸钾和活性炭双重过滤系统，保证操作者安全。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 12 | 操作系统 | |  | 中文彩色触摸屏，所有信息均中文显示，USB数据传输功能；可运行不含二甲苯程序，且无需升温（至85℃），不会影响后续IHC研究；延长结束时间可编程设定，甚至无限制延期。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 13 | 脱水缸底部搅拌部件 | |  | 全封闭磁力吸附的金属部件防止管路堵塞。 | | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 配置要求 | | ★ | 主机1台；组织篮1个 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 15 | 验收标准方法 | |  | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | | | | 否 | 企业承诺 |
|  | 技术偏离要求 | | 1.▲标识的指标负偏离≥4项，“参数指标正负偏离情况”为0分；  2.▲标识的指标和无标识指标的负偏离≥8项，“参数指标正负偏离情况”为0分。 | | | | | | |

**商务要求**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1  （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2  （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3  （质保） | ★ | 提供不少于5人次、2天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤2小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 |  | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |