### 一、商务要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） | 企业承诺 |
| 10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 13 | 保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。  基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |

### 技术要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | |
| 项目编号 | 2025-JQ06-W3238 | | 项目名称 | 盆底功能障碍治疗仪 | 最高限价（万元） | 49 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 | | | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于女性生殖道损伤性疾病或子宫肌瘤的治疗 | | | 否 | 注册证或彩页或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 | | | 否 | 注册证 |
| 3 | 工作频率 | ★ | 550KHz±40KHz | | | 否 | 注册证或彩页或技术白皮书 |
| 4 | 治疗模式 | ▲ | 至少具备凝固模式、双极模式、切割模式 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 5 | 整机功耗 |  | ≤1000W | | | 否 |  |
| 6 | 噪声 |  | ≤70dB(A) | | | 否 |  |
| 7 | 阻抗百分比显示 |  | (100-999)% | | | 否 |  |
| 8 | 测温范围 | ▲ | 包含(15-120)℃ | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 9 | 控温范围 | ▲ | 包含(35-100)℃ | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 10 | 治疗功率 |  | 包含(15-50)W，可实时显示 | | | 否 |  |
| 11 | 治疗计时显示功能 |  | 具备 | | | 否 |  |
| 12 | 治疗电极温度监测功能 |  | 具有实时监测治疗温度功能 | | | 否 |  |
| 13 | 治疗电极尺寸规格 | ▲ | ≥3种 | | | 否 | 彩页或技术白皮书 |
| 14 | 短路保护功能 |  | 具备 | | | 否 |  |
| 15 | 操作手柄防水功能 |  | 具备 | | | 否 |  |
| 16 | 安全防护 |  | 达到预定温度或电极电缆中断时自动报警并停止治疗 | | | 否 |  |
| 17 | 分体式设计 |  | 主机和台车分体式设计 | | | 否 |  |
| 18 | 软件系统 | ▲ | 系统终身免费升级 | | | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 主机1台、台车1台、连接线缆1根、治疗电极5把（规格自选），一次性使用中性电极板20片，导光凝胶20支 | | | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | | | 否 | 厂家承诺及 注册证 |
| 采购实施建议 | | | | | | | |
| 1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价 | | | | | |
| 2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分 | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 | | | | | | | |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂）用量测算表 | | | | | | |
| 项目名称 | 盆底功能障碍治疗仪 | | 项目编号 | 2025-JQ06-W3238 | | |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 | | | | | |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 射频消融电极 | 厂家自报 | 150 | 把 | 37.5 |  |
| 2 | 一次性使用中性电极 | 厂家自报 | 600 | 片 | 3.9 |  |
| 3 | 导光凝胶 | 厂家自报 | 600 | 支 | 12 |  |
| 注：1.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 2.计量单位为最小使用单位。 | | | | | | |

说明：

1.报价供应商需对《封闭耗材（试剂）用量测算表》中**全部**耗材（开展项目）**逐一报价**，需将各开展项目所需全部封闭耗材（试剂）或各封闭耗材（试剂）的不同型号全部列明并报价，未列明的视为引进入院时免费提供；

2.封闭耗材（试剂）需满足《封闭耗材（试剂）用量测算表》中“**封闭耗材（试剂）描述**”要求，**并提供相关证明材料**，不能提供或不符合要求的视为无效报价；非封闭耗材（试剂）（含证明材料不予认定的情况）所报价格不予计算，该项耗材（试剂）按缺项处理，如影响设备使用或导致项目无法开展的，视为无效报价；

3.所投耗材按医疗器械管理的，须提供医疗器械注册证或备案凭证，不按医疗器械管理的，需提供相关证明材料，不得使用已经停产产品，不符合以上要求的视为无效报价；

4.各项耗材报价总价不得超出对应的最高限价，超出则视为耗材报价无效，价格评审中耗材部分得0分。

5.所投耗材（试剂）为医院目录内产品的，也**须一同报价**；中标后需对目录内价格按照“就低原则”同步调价，调价范围包含解放军总医院各医学中心及医疗区；

6.封闭耗材（试剂）报价表需按要求加盖供应商及生产企业公章，如出现多个生产厂家的，需全部生产厂家逐一对其产品盖章确认；

封闭耗材（试剂）报价表及其他要求详见“第八章 文件组成及专用附件格式”。