| 1 | 基本要求 | ★ | 用于体外核酸片段扩增 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 反应模块 | ★ | 具有可更换的反应模块，包括96x0.2ml梯度单槽模块、2x48x0.2ml双槽梯度模块、384孔单槽梯度模块、定量PCR梯度模块等 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| 3 | 双槽模块 | ★ | 2x48x0.2ml双槽模块，具备温度梯度功能，可独立运行两个不同的程序 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| 4 | 温度梯度 | ▲ | 具有动态温度梯度功能，可同时运行≥8个不同的温度,保证所有孔在设定温度下孵育时间一致 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| 5 | 梯度温差范围 |  | 包含（1-24）℃ | 否 |  |
| 6 | 控温方法 |  | 半导体加热制冷方式 | 否 |  |
| 7 | 温度范围 |  | 0-100℃ | 否 |  |
| 8 | 温控准确度 |  | ±0.2℃ | 否 |  |
| 9 | 温控均一性 |  | ±0.4℃（90℃10秒内达到） | 否 |  |
| 10 | 最大升降温速率 |  | ≥4℃/秒 | 否 |  |
| 11 | 温度梯度设置方式 | ★ | 只需设置最高和最低温度，设备可以自动动态分布温度梯度 | 否 | 技术白皮书或检测报告等相关证明材料 |
| 12 | 模块升级功能 | ★ | 可以直接升级为96孔模块六通道荧光定量PCR仪 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| 13 | 显示屏 |  | ≥8.5英寸彩色液晶显示屏 | 否 |  |
| 14 | 应用方案 | ▲ | 提供同品牌聚合酶和dNTP混合解决方案 | 否 | 技术白皮书或彩页等相关证明材料 |
| 15 | 配置需求 | ★ | PCR主机1台包含：PCR仪基座1个；样品模块：2x48x0.2ml双槽梯度模块1个 | 否 | 企业承诺及配置清单 |