|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2024-JQ06-W5051 | | | 项目 名称 | 超声电子上消化道内窥镜（扇扫） | 最高限价 （万元） | | | 150 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 适用于现有EU-ME1超声主机，用于上消化道及周边脏器的超声检查，提供上消化道内镜图像 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具有CFDA认证或NMPA认证 | | | | 否 | 注册证 | |
| 3 | 视野角度 | |  | ≥100° | | | | 否 |  | |
| 4 | 视野方向 | | ▲ | 前方斜视≥55° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 5 | 景深 | |  | 3mm～100mm | | | | 否 |  | |
| 6 | 先端部直径 | |  | ≤15mm | | | | 否 |  | |
| 7 | 插入部直径 | |  | ≤13mm | | | | 否 |  | |
| 8 | 弯曲角度 | | ▲ | 上≥130°，下≥90°，右≥90°，左≥90° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 9 | 有效长度 | |  | ≥1250mm | | | | 否 |  | |
| 10 | 钳子管道 | | ▲ | ≥3.5mm | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 11 | 最小可视距离 | |  | ≤6mm | | | | 否 |  | |
| 12 | 操作模式 | | ▲ | 具有B模式、彩色血流模式、能量血流模式、弹性成像模式、组织谐波模式 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 13 | 扫描方式 | |  | 电子凸阵扫描 | | | | 否 |  | |
| 14 | 扫描方向 | |  | 平行于插入方向 | | | | 否 |  | |
| 15 | 频率 | | ▲ | 至少具备5/6/7.5/10/12MHz可选 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 16 | 扫描范围 | | ★ | ≥180° | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 17 | 接触方法 | |  | 具备水囊法和直接接触法 | | | | 否 |  | |
| 18 | 抬钳器 | | ▲ | 具备 | | | | 否 | 企业承诺或产品彩页 | |
| 19 | 配置要求1 | | ★ | 超声电子上消化道内窥镜1条、水囊20个、超声电缆线1条、灌流管1个、管道清洗刷1个、水囊安装器1个、防水盖2个、吸引清洗接头1个、冲洗管1个、管道塞1个 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 20 | 验收标准方法 | | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，相关费用由投标方承担。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1（质保） | | ★ | 保修年限≥3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 6 | 售后服务2（质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 (响应时间) | | ★ | 维修响应时间≤0.5小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 专用工具 | | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥15项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |