|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购需求表（物资类） | | | | | | | | | | |
| 项目 编号 | | 2025-JQ06-W5017 | | | 项目 名称 | 经鼻电子胃镜 | 最高限价 （万元） | | | 49 |
| 序号 | 需求名称 | | 参数 性质 | 需求具体内容 | | | | 是否 量化 | 备注 | |
| 技术要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | | ★ | 用于胃的检查及治疗，可连接科室现有奥林巴斯CV-290设备使用 | | | | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 | |
| 2 | 标准规范 | | ★ | 具有NMPA认证 | | | | 否 | 认证材料 | |
| 3 | 视野角 | |  | ≥140° | | | | 否 |  | |
| 4 | 插入部外径 | |  | ≤5.4mm | | | | 否 |  | |
| 5 | 有效长度 | |  | ≥1100mm | | | | 否 |  | |
| 6 | 弯曲角度 | |  | 上≥210°、下≥90°、左≥100°、右≥100° | | | | 否 |  | |
| 7 | 特殊光观察 | |  | 具有窄带成像功能 | | | | 否 |  | |
| 9 | 配置要求 | | ★ | 经鼻电子胃镜1套 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 经济要求 | | | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 2 | 付款及结算方式 | | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 4 | 产品包装和运输要求 | | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 5 | 售后服务1 （质保） | | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 原厂授权 （企业承诺） | |
| 6 | 售后服务2 （质保） | | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 7 | 售后服务3 （质保） | | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 8 | 售后服务4 (响应时间) | | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 | |
| 采购实施建议 | | | | | | | | | | |
| 3 | 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 | | | | | | | |
| 4 | 供应商资格 | | 医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证 | | | | | | | |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；  2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； | | | | | | | | | | |