采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 2025-JQ06-W3387 | | | 项目名称 | 脉冲场凝胶电泳检测装置 | 最高限价（万元） | 30 | |
| 序号 | 需求名称 | 参数  性质 | | 需求具体内容 | | | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 | | | | | | | | |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于基因组DNA大片段的电泳分离检测 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | ※标准规范 | ★ | 无 | | | | 否 | 无 |
| 3 | 原理 | ★ | 采用脉冲场电泳技术 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 分离范围 |  | 0.5Kb到430Kb的基因组DNA片段 | | | | 否 |  |
| 5 | 电压电流 |  | 电压范围25-175V，可调；电泳电流能达到0～500mA | | | | 否 |  |
| 6 | 控制方式 | ★ | Windows11系统电脑+软件，电脑内存≥16G，硬盘≥512G,i5或者i7CPU。 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 7 | 预设程序 | ▲ | 软件提供≥6种预设程序 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 8 | 自定义模式 | ★ | windows电脑软件提供自定义模式，可以根据需要编程分离DNA片段 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 9 | 实时显示 |  | 电脑软件实时显示运行电压、电流值和运行进度 | | | | 否 |  |
| 10 | 缓冲液 |  | 支持常规KBB或者TBE缓冲液运行 | | | | 否 |  |
| 11 | 自动生成log |  | 每一次运行完之后会自动生成log文件，可用于检查程序运行是否正常 | | | | 否 |  |
| 12 | 操作界面 |  | 软件采用图形化操作界面 | | | | 否 |  |
| 13 | 电泳槽尺寸 |  | ≥12×14cm | | | | 否 |  |
| 14 | 样本通量 |  | 标配1个≥12孔和1个≥20孔梳子。梳子厚≥1.5 mm，高度≤12mm；20孔梳子宽度≥4mm，12孔梳子的宽度为≥8mm | | | | 否 |  |
| 15 | 电泳槽缓冲液最大容积 | ▲ | ≤1000ml | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 16 | 兼容性 | ★ | 可兼容其他品牌水平电泳槽，电泳槽大小不受限制 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 17 | 文献数量 | ▲ | 提供≥6篇主流国际科研顶级期刊（nature、cell、science及子刊）引用截图 | | | | 否 | 相关证明材料 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 主机1台、电泳槽1个、≥12孔和≥20孔梳子各1个、软件1套、电脑1台 | | | | 否 | 企业承诺或交货清单或配置清单 |
| 经济要求 | | | | | | | | |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1  （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | | | | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 5 | 售后服务2  （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务3  （质保） | ★ | 提供不少于2人次、0.5天的工程师维修培训。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | | | | 否 | 企业承诺 |
| 技术偏离要求 | | ▲标识的指标负偏离≥3项，“参数指标正负偏离情况”为0分  ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，“参数指标正负偏离情况”为0分 | | | | | | |