## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 气压式体外冲击波治疗仪 | 最高限价（万元） | 45
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于治疗肌肉劳损、软组织损伤、肌筋膜疼痛综合征、骨肌系统肌腱末端病、骨折延迟愈合、创伤不愈合等病症 |  |  | 否 | 彩页或说明书或企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证(主机）
3 | 工作原理 | ★ | 气压弹道式 |  |  | 否 | 彩页或说明书或企业承诺
4 | 控制界面 |  | 触摸板控制，支持调节气压输出大小 |  |  | 否
5 | 可伸缩手柄治疗头 | ★ | 具备 |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
6 | 压力指示标志 |  | 具备 |  |  | 否
7 | 手柄累计使用次数计数功能 |  | 具备 |  |  | 否
8 | 工作压力范围 | ▲ | 包含（1.5～4）bar， 治疗时连续可调 |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
9 | 工作频率 |  | ≥4档可调 |  |  | 否
10 | 最大能流密度 | ▲ | ≥1.7mJ/mm² |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
11 | 配套专用推车 |  | 可放置空气压缩机，具备管线支架 |  |  | 否
12 | 空气压缩机 | ★ | 每分钟输出气流量≥35L ，气体过滤芯过滤精度≤0.01μm |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
13 | 肌肉放松模块 | ★ | 具备，可通过压力。振动刺激放松肌肉 |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
14 | 最大工作脉宽 | ★ | ≤5μs |  |  | 否 | 说明书或三方检测报告
15 | 配置要求 | ★ | 主机1台、专用推车1台、治疗手柄1把、治疗头5个、空气压缩机（与主机分离）1台。（主机、治疗手柄需为同一品牌） |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分