## 技术参数表
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 |  |  |  | 项目名称 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 最高限价（万元） | 35
编号
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 适用于手术器械及内窥镜设备等不耐高温、潮湿的精密器械的灭菌 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具有NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 灭菌方法 |  | 过氧化氢低温等离子体灭菌技术 |  |  |  | 否
4 | 注液方式 | ★ | 过氧化氢密封瓶插拔自动刺破防爆式 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
5 | 加液系统 | ▲ | 定量杯加液系统 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
6 | 灭菌时间 |  | 单周期≤65分钟 |  |  |  | 否
7 | 灭菌模式 |  | ≥3种，每种模式均采用双循环灭菌 |  |  |  | 否
8 | 操作界面 |  | 液晶触摸显示屏操作，全中文显示 |  |  |  | 否
9 | 灭菌循环最高温度 |  | ≤60℃ |  |  |  | 否
10 | 灭菌腔体 |  | 方形腔体 |  |  |  | 否
11 | 腔体材料 |  | 铝合金 |  |  |  | 否
12 | 腔体容量 | ▲ | ≥140L，竹节式分段式设计，便于更换。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
13 | 监测系统 |  | 具备,可显示灭菌各阶段压力及时间、日期和故障 |  |  |  | 否
14 | 灭菌舱门 | ▲ | 自动升降，红外感应防夹手，具有脚感应自动开门装置 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
15 | 灭菌极限 | ▲ | 聚四氟乙烯软管：内径≥1mm，长度≥3000mm 不锈钢管腔：内径≥1mm，长度≥600mm |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
16 | 灭菌记录 |  | 具备USB储存灭菌记录功能 |  |  |  | 否
17 | 打印功能 |  | 具备，可打印注液量、压力数值，运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等 |  |  |  | 否
18 | 配置要求 | ★ | 主机1台、普通封口机1台、生物培养箱1个、器械盒2个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材（灭菌剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
（试剂）要求
20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 医疗设备注册证和合格证和装箱单和配置清单
经济要求
1 | 交货时间 交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家 行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供每年不少于2人次 1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 设备使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码 打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码 打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 灭菌剂 | 厂家自报 | 28000 | ML | 13.6