第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 否 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于4人次、2天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 项目编号 |  | 2025-JQ06-W3551 |  |  | 项目名称 | 倒置荧光显微镜 | 最高限价（万元） | 40 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 具备明场、浮雕相衬、相差及荧光观察方法，可观察多孔板、培养皿、培养瓶以及玻片等样品，用于细胞生长状态、细胞变化等细胞学研究。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 第一类医疗器械产品备案凭证 |  |  |  | 否 | 证书 |
| 3 | 主机 |  | ★ | 采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤50mm。 |  |  |  | 否 | 相关证明材料 |
| 4 | 睡眠模式 |  | ▲ | 睡眠模式和灯光自动关闭配置：可设置睡眠时间和灯光自动关闭时间，保护样品同时做到节能环保。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 5 | 观察方法 |  |  | 具有明场、电动相差、电动荧光功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 6 | 载物台 |  |  | 尺寸≥262mm x 212mm，通过机械手柄控制XY方向位置 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 7 | 透射光照明 |  |  | 白色LED光源，自动光强管理，电动视场和孔径光阑调节，带有3200K色温恒定保持系统 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 8 | 物镜转换器 |  | ▲ | 物镜转换器≥6位，具备智能编码，光强随物镜变换自动调整并记忆（非软件设定），不少于4、10、20、40长工作距离荧光相差物镜 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 9 | 聚光镜 |  | ★ | 同时满足数值孔径NA≥0.45，工作距离≥50mm，相差环电动控制 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 10 | 自动相差 |  |  | 自动相差转化，提供无荧光标记的细胞成像，可增强未染色、透明、半透明或低对比度样本的可见性 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 11 | 荧光光源 |  |  | 长寿命四色LED荧光光源，波长UV:385/12nm；B:472/28nm；G:552/45nm；R:635/20nm |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 12 | 荧光滤块 |  |  | 具备DAPI、GFP、Y3荧光滤光块 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 13 | 荧光滤块转盘 |  | ★ | 电动荧光滤块转换≥5孔位：支持键即实现不同颜色的荧光激发，并具有电动荧光光闸，防止荧光淬灭 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 14 | 摄像头 |  | ★ | 机身内置摄像头≥2个，采用彩色相机≥600万像素，以及黑白相机≥600万像素，用于彩色明场及荧光成像。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 15 | 软件界面 |  |  | 工作流程导向用户界面， 操作容易和符合人工学要求. 优化的数据处理为快速采集图象和大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集单色通道图象，多次采集后做图象叠加. |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 16 | 摄像头控制 |  |  | 可调节曝光、增益、binning和伽玛值, 可进行局部图象采集，图象显示和管理，大图象视窗在采集中或后复览显示单通道，多通道图象采集。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 17 | 条件记录 |  |  | 具备实验条件全自动记录，全自动恢复功能，多用户界面自定义设置。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 18 | 分析模块 |  | ★ | 基于AI算法的细胞计数、汇合度分析和转染效率分析功能，可实时或通过图库储存的图像进行数据分析。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 19 | 多点融合 |  | ▲ | 可进行多点融合测量：提供多个视野（FOV）的平均融合度。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 20 | 多点计数 |  | ▲ | 可进行多点细胞计数：提供容器中的平均细胞计数和总细胞数，可自由选择培养容器类型。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 21 | 视频录制 |  |  | 支持视频录制功能。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 22 | 自动保存 |  |  | 自动保存拍摄的图像，防止数据丢失。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 23 | 图像叠加 |  |  | 多通道图像叠加功能，可在拍摄时进行实时叠加。同时也可单通道保存后在图库中自由选择多通道图像叠加。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 24 | 生成报告 |  |  | 生成包含图像、分析结果和测量值的报告，报告内容可编辑。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 25 | 条码录入 |  | ▲ | 条形码录入功能：适合批量样品的批号信息录入和样品追踪。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 26 | 操作系统 |  |  | 嵌入式PC系统，无需额外配置电脑，节省实验室空间。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 27 | 屏幕 |  | ★ | 一体式触控屏：1080P高清触控屏，尺寸≥15.6英寸，1920 像素 x 1080 像素，并且角度可调，可向后放倒至水平。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 28 | 接口 |  |  | 显微镜机身带有4个USB接口，至少有一个USB3.0快速传输口。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 29 | 安全 |  | ★ | 显微镜可用于生物安全等级为BSL1和BSL2的实验室，与紫外线、乙醇和过氧化氢净化方法兼容。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 30 | 数据管理 |  | ▲ | 通过增强的数据跟踪、审计跟踪和移动共享功能，提高可靠性和效率。内置审计跟踪和用户管理功能，支持遵守 FDA 21 CFR Part 11，使数据管理更简单、更安全。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 31 | 二维码传输 |  | ▲ | 可通过扫描已采集图片的二维码，将显微镜数据无缝传输到任何移动设备，更轻松协作共享数据。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 32 | 用户管理 |  |  | 在用户和高级用户角色之间进行选择。用户操作权限可按功能编辑赋予，未开通的功能，用户无法使用。可更细致的区分不同用户使用权限范围。 |  |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书 |
| 33 | 配置要求 |  | ★ | 主机1台，物镜 4个，荧光模块1套，显微镜内置摄像头2个，内置软件1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 34 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 35 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）技术指标均须提供技术支持材料，《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术指标分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术指标分值为0分。

（4）产品彩页、技术白皮书需加盖厂家公章（进口产品可以为国内总代理公章）和企业公章。

（5）供应商响应“配置要求”所提供的配置按照医疗器械管理的均须供应商提供医疗器械产品注册证或医疗器械产品备案凭证，不按医疗器械管理的须附说明或由评审专家判定是否合理。