## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  |  | 项目名称 | 间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 | 最高限价（万元） | 46（数量1台）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于对免疫荧光法实验的载片进行从样本制备到最终清洗各步骤的全自动处理 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 注册证
3 | 标准规范2 | ▲ | 具备CE认证 |  |  |  | 否 | 相关证书
4 | 样本位 | ▲ | ≥96个样品位 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
5 | 样本识别方式 | ▲ | 条形码自动扫描，插入样本轨架时自动读取 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
6 | 试剂位 | ▲ | ≥8个 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
7 | 质控位 | ▲ | ≥12个 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
8 | 荧光载片数量 | ▲ | ≥15个 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
9 | 处理样本数 | ▲ | ≥150个样本 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
10 | 加样针 |  | 可清洗加样针 |  |  |  | 否
11 | 液面探测功能 |  | 具有凝块/液面探测功能 |  |  |  | 否
12 | 携带污染 |  | 携带污染：≤10-6 |  |  |  | 否
13 | 加样容积 |  | (5-1000)μL |  |  |  | 否
14 | 加样精准度 |  | CV≤1%（＞20μL）；CV≤2%（10μL） |  |  |  | 否
15 | 清洗方式和数量 | ★ | 浸泡式清洗，可同时处理≥5张荧光载片 |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书
16 | 清洗通道 | ★ | ≥8通道清洗系统 |  |  |  | 是 | 彩页或技术白皮书
17 | 清洗液 |  | 可支持≥4种清洗液 |  |  |  | 是
18 | 清洗次数 |  | ≥3次 |  |  |  | 是
19 | 项目拓展能力 | ★ | 设备可开展ANA、双链DNA、ANCA、PLA2R、抗谷氨酸受体抗体检测 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
20 | 实验后处理 | ★ | 实验结束，可自动用PBS缓冲液浸泡荧光载片 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
21 | 杂项整合能力 | ★ | 一个载片托盘可承载≥3种规格的荧光载片，可同时检测≥5个检测项目 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
22 | 支持呼吸道病原体检测上机 | ★ | 呼吸道病原体检测上机可全自动操作（含样本稀释） |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
23 | 双向通讯功能 |  | 支持双向lis链接 |  |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书
24 | 配置要求 | ★ | 主机1台、操作电脑1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺
25 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
26 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  |  |  | 是 | 企业承诺，中标后签合同时提供原厂售后服务承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于2人次、5天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8 年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次， 有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含： “★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号或无标识指标的重要程度逐级递减， 评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 间接免疫荧光法样本及载片全自动操作仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 呼吸道病原体谱抗体IgM检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 人份 | 6000人份 | 人份 | 125 | 无
2 | 系统清洗液 | 人份 | 6000人份 | 人份 | 0.5 | 无
3 | 初始稀释管 | 人份 | 6000人份 | 人份 | 1 | 无
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。