采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 转运呼吸机 | 最高限价（万元） | 35 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于成人、小儿和新生儿患者通气辅助及呼吸支持。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 呼吸机类型 |  | ★ | 电动电控呼吸机。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 4 | 驱动方式 |  | ▲ | 涡轮驱动产生空气气源。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 屏幕 |  | ▲ | ≥8英寸彩色电容触摸控制屏，分辨率≥1280*800像素，可同时显示波形和监测参数 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 电池电量显示 |  |  | 具有关机状态下电量显示功能。 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 通气模式 |  |  | 具备控制/辅助通气模式、同步间歇指令通气；持续气道正压通气模式、双水平气道正压通气、压力调节容量控制通气、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式、自适应分钟通气模式等 |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 呼吸同步技术 |  |  | 自动调节吸气和呼气触发灵敏度、压力上升时间，提高人机同步性和舒适度，减少手动调节参数 |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 动态肺图 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 参数指标 |  | ★ | 潮气量：20ml—2000ml 吸气压力：1—60 cmH2O 压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O 流速触发灵敏度：0.5—10L/ min 呼气触发灵敏度： 1—70% |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 监测参数 |  |  | 氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率、内源性PEEP、口腔闭合压P0.1和浅快呼吸指数RSBI等关键参数。 波形监测：压力—时间、流速—时间、容量—时间等 |  |  |  | 否 |  |
| 12 | 报警 |  |  | 潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等。 |  |  |  | 否 |  |
| 13 | 转运资质 |  |  | 通过EN1789和YY0600.3转运标准测试 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 适航认证 |  | ▲ | 通过RTCA/DO-160G和EN 13718-1直升机转运标准测试 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 15 | 高级功能 |  | ▲ | 可与监护仪模块化一体集成，实现通气监护一体化和在呼吸机屏幕上同屏显示。 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 转运监护 |  | ★ | 配备可转运的心电监测功能或模块，≥5英寸的彩色触摸显示屏 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 监测参数 |  | ★ | 可同时监测心电、呼吸、心率、无创血压、血氧饱和度、脉率及双体温和双通道有创压，双体温和双通道有创压可同时实现 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 转运监护电池 |  | ▲ | 电池续航时间≥5小时 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 19 | 配置要求 |  | ★ | 转运呼吸机1套、配套管路1套、转运监护仪或模块1个、电源线1套 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后1个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 6 | 售后服务 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤8小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥13项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |