| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 能够满足检验科常规免疫分析检测。传染性疾病检测、性腺类激素、甲状腺类激素、肿瘤类检测、贫血类检测、心脏标志物检测、代谢性疾病检测 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 2 | 资质认证 | ★ | 设备具备CFDA认证和CE认证 | 否 | 注册证及CE认证材料（体现所投产品系列或型号，需中文翻译件） |
| 3 | 检测原理 | ▲ | 化学发光 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 4 | 样本类型 |  | 至少包含血清、血浆、尿液、全血 | 否 |  |
| 5 | 检测速度 | ▲ | ≥400测试/每小时 | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 6 | 试剂通道 |  | ≥30个 | 是 |  |
| 7 | 样本位 | ▲ | ≥100个 | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 8 | 加样系统 | ★ | 钢针加样 | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 9 | 样品探测 |  | 样本针具有具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出功能 | 否 |  |
| 10 | 急诊功能 |  | 急诊样品可以随时加入，无需停机操作 | 否 |  |
| 11 | 试剂装载 |  | 可以不停机装载试剂 | 否 |  |
| 12 | 试剂规格 | ▲ | 可以根据检测量，提供不同包装规格的试剂盒(规格越多越优) | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 13 | 试剂预处理 |  | 试剂开盖即用 | 否 |  |
| 14 | 试剂位冷藏 |  | 满足冷链要求，机上自带试剂冷藏功能 | 否 |  |
| 15 | 定标方式 |  | 可以根据项目需求提供不同的定标方式 | 否 |  |
| 16 | 设备长度 |  | ≤3m | 否 |  |
| 17 | ß人绒毛膜促性腺激素检测试剂最高检测范围 | ▲ | ≥5000mIU/ml(无需预稀释) | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 |
| 18 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |
| 19 | 配置要求 | ★ | 主机1台，国产操作电脑 1台，国产打印机1台，UPS（断电保护至少1小时）1台 | 否 | 企业承诺 |

封闭耗材

| 1 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定 | 厂家自报 | 1200 | 人份 |
| 3 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定 | 厂家自报 | 300 | 人份 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 厂家自报 | 108500 | 人份 |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |
| 6 | 胃泌素释放肽前体测定 | 厂家自报 | 500 | 人份 |
| 7 | 乙型肝炎病毒e抗体测定 | 厂家自报 | 99000 | 人份 |
| 8 | 乙型肝炎病毒e抗原测定 | 厂家自报 | 103000 | 人份 |
| 9 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定 | 厂家自报 | 26000 | 人份 |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定 | 厂家自报 | 110500 | 人份 |
| 11 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定 | 厂家自报 | 102500 | 人份 |
| 1 | 丙型肝炎病毒抗体测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |
| 2 | 甲型肝炎病毒IgM抗体测定 | 厂家自报 | 1200 | 人份 |
| 3 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定 | 厂家自报 | 300 | 人份 |
| 4 | 梅毒螺旋体抗体测定 | 厂家自报 | 108500 | 人份 |
| 5 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定 | 厂家自报 | 108000 | 人份 |
| 6 | 胃泌素释放肽前体测定 | 厂家自报 | 500 | 人份 |
| 7 | 乙型肝炎病毒e抗体测定 | 厂家自报 | 99000 | 人份 |
| 8 | 乙型肝炎病毒e抗原测定 | 厂家自报 | 103000 | 人份 |
| 9 | 乙型肝炎病毒表面抗体测定 | 厂家自报 | 26000 | 人份 |
| 10 | 乙型肝炎病毒表面抗原定量测定 | 厂家自报 | 110500 | 人份 |
| 11 | 乙型肝炎病毒核心抗体测定 | 厂家自报 | 102500 | 人份 |