| 技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 应用高效液相色谱法（HPLC）原理，对来源于患者的全血样本中的HbA1C（糖化血红蛋白）, HbF（胎儿血红蛋白）成分进行定量检测 | 否 | 注册证或说明书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具有NMPA认证，通过NGSP和IFCC双重认证 | 否 | 注册证及认证文件（若为英文需提供翻译件） |
| 3 | 检测波长 | ▲ | 双波长吸光度法检测 | 否 | 注册证或说明书 |
| 4 | 测试速度 | ▲ | HbA1c 检测≤35秒/样本 | 否 | 技术白皮书或说明书 |
| 5 | 精密度 |  | CV≤1% | 否 |  |
| 6 | 进样方式 |  | 自动进样 单次样本容量≥90 | 否 |  |
| 7 | 样本管类型 |  | 可自动识别、检测原始样品管和稀释样品管 | 否 |  |
| 8 | 样本识别 |  | 具有自动识别样品管条形码功能 | 否 |  |
| 9 | 急诊检测 |  | 具备专用急诊位，具备急诊插入优先检测功能 | 否 |  |
| 10 | 最小样本量 | ▲ | ≤4ul(全血），可使用末梢血 | 是 | 技术白皮书或说明书 |
| 11 | 洗脱液 | ▲ | ≥3种，层析柱使用期间可单独更换过滤网 | 否 | 技术白皮书或说明书 |
| 12 | 检测峰 |  | 结果可显示≥6个检测峰，可同时显示IFCC和NGSP双重结果 | 否 |  |
| 13 | 报告模式 |  | 图文报告模式 | 否 |  |
| 14 | 数据通信 |  | 可与医院HIS/LIS系统双向联接 | 否 |  |
| 15 | 维护保养 |  | 开机自动自检、自动检测、可设定自动开关机、具备自我维护、自动报警及错误提示功能 | 否 |  |
| 16 | 配置要求 | ★ | 全自动糖化血红蛋白分析仪主机一台；国产电脑一台；UPS一台（可持续供电1小时），国产打印机一台 ，附件包一套 | 否 | 企业承诺 |
| 17 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 企业承诺及注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的证明材料 |

封闭耗材

| 1 | 糖化血红蛋白（HbA1c）测定 | 厂家自报 | 52000 | 人份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |