## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 全自动电泳仪 | 最高限价（万元） | 40
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于血清蛋白、免疫球蛋白分型（或免疫固定）电泳检测 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书或企业承诺
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测原理 | ★ | 琼脂糖或毛细管电泳法 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
4 | 检测通道 | ▲ | ≥8通道 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
5 | 毛细管直径 | ▲ | ≤25µm |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
7 | 检测速度 | ▲ | 血清蛋白检测速度≥90样本/小时 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
8 | 可检测样本类型 |  | ≥2种，至少包含血清、全血 |  |  | 否
9 | 样本位 | ▲ | 设备可一次性装载≥100个标本 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
10 | 样本识别 |  | 标本试管及试管架均由条型码阅读器自动识别 |  |  | 否
11 | 检测光源 |  | 氘灯（200-600nm）和LED |  |  | 否
12 | 自动保养 |  | 设备具备自动保养功能 |  |  | 否
13 | 试剂识别 | ▲ | 试剂可通过RFID射频或芯片识别试剂信息 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
14 | 中文操作系统 |  | 设备采用中文操作系统 |  |  | 否
15 | 急诊模式 |  | 设备有专用急诊模式，随到随测。 |  |  | 否
16 | 软件系统 |  | 自动分析结果 |  |  | 否
17 | 打印报告 |  | 可打印病人报告和图谱 |  |  | 否
18 | 质控管理系统 |  | 具备Westgard或L-J质控功能 |  |  | 否
19 | 配置要求 | ★ | 主机 1台 ，国产操作电脑 1台，UPS（断电保护至少1小时）1台，国产打印机1台 |  |  | 否 | 企业承诺
20 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家或总代理承诺及注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥6项，投标企业技术分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动电泳仪 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 血清蛋白测定试剂盒（电泳法） | 厂家自报 | 1920 | 人份 | 11.12
2 | 全自动毛细管仪器稀释杯 | 厂家自报 | 1550 | 人份 | 1.5
3 | 免疫球蛋白分型检测试剂盒 | 厂家自报 | 720 | 人份 | 10.95