## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 超声骨刀 | 最高限价（万元） | 30
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 49 | 预算总价（万元） | 49
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 可满足术中超声切骨、磨骨需求，用于骨组织或骨代替材料的粉碎及切割 |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 |  | 否 | 注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 显示屏 |  |  | 具备彩色触摸液晶显示屏 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.2 | 软组织保护功能 |  |  | 具备 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.3 | 工作频率 |  |  | ≥39kHz |  | 否
3.4 | 超声最大振幅 |  | ▲ | ≥150µm |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.5 | 输出超声最大电功率 |  |  | ≥100W |  | 是 | 彩页或者白皮书
3.6 | 超声能量档位 |  | ★ | ≥10档 |  | 是 | 彩页或者白皮书
3.7 | 术中自动持续冲洗 |  |  | 支持 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.8 | 冲洗流量 |  |  | ≤110ml/min |  | 否
3.9 | 脚踏开关 |  |  | 具备，支持输出功率、冲洗 |  | 否
3.1 | 刀头种类 |  |  | ≥20种，至刀头形状包括片形、钩形、匙形、柱形和球形 |  | 否
3.11 | 刀头使用次数 |  | ▲ | 具有一次性刀头和可重复使用刀头 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.12 | 重复使用刀头种类 |  | ▲ | 具有已注册可重复使用切骨刀头 |  | 否 | 注册证和企业承诺
3.13 | 设备防电击类型 |  |  | I类B型或I类BF型 |  | 否
3.14 | 开机时间 |  | ★ | 设备开机到界面显示时间≤15 秒，便于术前自检及术中设备连接。 |  | 否 | 彩页或者白皮书
3.15 | 主机扩展功能 |  |  | 主机具有升级模块功能 |  | 否
3.16 | 主机便携性 |  |  | 主机为便携式台式机，重量≤25kg |  | 否
3.17 | 报警及安全指示 |  |  | 至少具备手柄故障、刀具故障、主机故障报警功能 |  | 否 | 企业承诺
4 | 配置需求 |  | ★ | 主机1台，可实现超声切骨、磨骨需求的手柄≥2个，脚踏开关1，刀具扳手≥1，注水套≥1，手术管道1，电源线1，熔断器1，切骨刀具≥1，可重复使用刀头≥5把（规格用户自选） |  | 否 | 企业承诺
5 | 配套试剂耗材 |  | ★ | 封闭耗材 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分