## 技术需求模板
采购需求表（物资类）
项目编号 |  | 2026-JQ06-W3002 |  |  | 项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 | 最高限价（万元） | 15
序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 适用于对心肌、脓毒血症等标志物、传染病术前四项、人绒毛膜促性腺激素等的检测。 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 产品注册证
3 | 检测项目需求 |  | ★ | 可开展常规检测项目至少包含传染病术前四项（乙型肝炎表面抗原、梅毒螺旋体抗体、人免疫缺陷病毒抗体、丙型肝炎抗体）、心肌标志物（高敏肌钙蛋白、肌红蛋白、肌酸激酶同工酶、B型脑利钠肽/B型脑利钠肽前体等）、脓毒血症（降钙素原、白介素6)、人绒毛膜促性腺激素、抗环瓜氨酸肽抗体、甲状腺功能（甲状腺球蛋白抗体等）、肿瘤项目（CA72-4等）、骨代谢标志物(骨钙素检测等)。 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
4 | 检测原理 |  | ★ | 采用碱性磷酸酶或吖啶酯或三联吡啶钌为标记物的化学发光法 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
5 | 加样系统 |  | ▲ | 采用一次性吸头加样 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
6 | 急诊功能 |  | ★ | 具备 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
7 | 定标方式 |  |  | 两点定标 |  |  |  | 否
8 | 检测速度 |  | ★ | ≥580测试/小时 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
9 | 试剂位 |  | ▲ | 可同时在机开展项目≥90项 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
10 | 试剂装载 |  | ▲ | 支持不停机的状态下连续装载试剂盒及辅助耗材 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
11 | 试剂机上稳定性 |  | ▲ | ≥28天 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
12 | 混匀系统 |  |  | 无接触式混匀技术 |  |  |  | 否
13 | 样本进样 |  |  | 采用轨道进样模式，同时在机样本管数量≥350个，并可连续装载，可使用原始管直接上机检测。 |  |  |  | 否
14 | 样本最小需求量 |  | ▲ | ≤10μL |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
15 | 软件传输通讯 |  |  | 与LIS双向通信 |  |  |  | 否
16 | 联网功能 |  | ★ | 免费开放接口和提供技术支持 |  |  |  | 否 | 企业承诺
17 | 拓展功能 |  |  | 仪器采用模块组合式设计，要求可连接同品牌免疫模块 |  |  |  | 否
18 | 配置需求（至少包括但不限于） |  | ★ | 全自动化学发光免疫分析仪1套，配套电脑≥1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
19 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证（备注，若非同品牌，需提供耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料）
20 | 仪器尺寸要求 |  | ★ | 长、宽、高（mm）≤4130*1190*1400 |  |  |  | 否 | 说明书或产品彩页或技术白皮书或企业承诺
21 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，费用由投标方承担。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满3年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （性能验证） |  | ★ | 配合科室按照要求做性能验证及设备校准，并提供性能验证及设备校准试剂耗材。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 提供消耗性配件（年平均更换大于1次的配件）和高值配件（价格大于设备成交价5%以上）的报价清单，且高值配件报价之和不得高于设备成交价的110%，不在上述要求配件清单内的消耗性配件和高值配件视为免费提供。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 提供设备配套的维修专用工具，资料（操作手册、维修手册等） |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商保证采购单位在使用货物或服务时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉，采购单位不承担任何连带责任和赔偿责任。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分
注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.经济要求不接受企业负偏离。

## 封闭耗材
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 全自动化学发光免疫分析仪 |  | 编号 | 2026-JQ06-W3002
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 骨钙素 |  | 800 | 人份 | 2.4
2 | B型脑利钠肽/B型脑利钠肽前体 |  | 48000 | 人份 | 400
3 | 高敏肌钙蛋白 |  | 38000 | 人份 | 119
4 | 肌酸激酶同工酶 |  | 38000 | 人份 | 68
5 | 肌红蛋白 |  | 38000 | 人份 | 122
6 | 乙型肝炎病毒表面抗原 |  | 9600 | 人份 | 6
7 | 梅毒螺旋体抗体 |  | 9600 | 人份 | 6
8 | 丙型肝炎病毒抗体 |  | 9600 | 人份 | 15
9 | 人类免疫缺陷病毒抗体 |  | 9600 | 人份 | 11
10 | 甲胎蛋白 |  | 780 | 人份 | 0.9
11 | 癌胚抗原 |  | 900 | 人份 | 1.2
12 | 糖类抗原72-4 |  | 400 | 人份 | 1
13 | 人绒毛膜促性腺激素 |  | 3600 | 人份 | 8
14 | 甲状腺球蛋白抗体 |  | 200 | 人份 | 0.5
15 | 甲状腺球蛋白 |  | 1000 | 人份 | 2.5
16 | 抗环瓜氨酸肽抗体 |  | 440 | 人份 | 2.3
17 | 降钙素原 |  | 48000 | 人份 | 288
18 | 白介素6 |  | 48000 | 人份 | 116
19 | C肽 |  | 600 | 人份 | 2
20 | 胰岛素 |  | 600 | 人份 | 1
21 | 降钙素 |  | 600 | 人份 | 1.1