## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  | / |  | 项目名称 | 氩气发生控制系统 |  |  | 最高限价（万元） | 30
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 用于外科开放和腔镜下电切和电凝 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 资质认证 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证
3 | 技术和性能参数
3.1 | 控制方式 |  |  | 微传感器将组织信息实时反馈，主机自动调节，功率稳定输出，减少不必要组织损伤 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.2 | 显示界面 |  |  | 彩色液晶屏幕，中文操作界面，所有参数按键调节 |  | 自动检测所连接的器械并自动设置适用于该器械的推荐参数；自动检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动。 | 自动检测所连接的器械并自动设置适用于该器械的推荐参数；自动检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动。 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.3 | 高频、低频漏电流超标报警功能 |  |  | 具备 |  | 自动检测所连接的器械并自动设置适用于该器械的推荐参数；自动检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动。 | 自动检测所连接的器械并自动设置适用于该器械的推荐参数；自动检测附件与主机的连接、连接不正确时不允许启动。 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.4 | 程序存储功能 |  |  | 可存储≥5组手术程序。 |  | 综合安全系统自开机对整机实施监控；漏电流监控实时监测电流的泄露。 | 综合安全系统自开机对整机实施监控；漏电流监控实时监测电流的泄露。 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.5 | 中性电极安全系统模式设定 |  |  | ≥4种，包括:动态监控、双片式负极板、单/双片兼容、单片式负极板 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.6 | 模块化、同品牌设计 |  |  | 由高频电刀主机和氩气控制器主机两台设备组成，且两台设备为同一品牌。 |  | 在高频设备启动之前及其工作过程中测量患者与高频手术器械之间的电阻变化。如果需要，通过声光信号提示操作人员； | 在高频设备启动之前及其工作过程中测量患者与高频手术器械之间的电阻变化。如果需要，通过声光信号提示操作人员； | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.7 | 氩气电极种类 |  |  | ≥50种 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.8 | 氩气电极(带可伸缩式电极） |  |  | 具备，可通过氩气电极上的滚轮调节电极伸出长度 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.9 | 氩气电极(带按键） |  |  | 具备，可通过氩气电极上的按键进行程序或模式之间的切换 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.10 | 氩气电极(带过滤器） |  |  | 具有带过滤器，硬性氩气电极 |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.11 | 工作频率 |  | ▲ | ≤350kHz |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.12 | 最高输出电压 |  | ▲ | ≤4500Vp |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.13 | 单极电切最大功率 |  |  | ≥300W |  | 数字显示、按键式调节简单方便；输出端口2个，一个单极输出口，一个双极输出口，手动或脚踏启动，器械连接和启动具有声光提。 | 数字显示、按键式调节简单方便；输出端口2个，一个单极输出口，一个双极输出口，手动或脚踏启动，器械连接和启动具有声光提。 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.14 | 单极电凝最大功率 |  |  | ≥200W |  | 具有氩气流速控制功能，可在0.1-9.5升/分的范围内逐级精确调节，以0.1升/分为单位进行精确调整 | 具有氩气流速控制功能，可在0.1-9.5升/分的范围内逐级精确调节，以0.1升/分为单位进行精确调整 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.15 | 双极电切最大功率 |  |  | ≥100W |  | 电极气体压力自动控制，独立的气压调节和电子气压控制，有效的避免了内镜手术中因氩气控制不当产生的危险 | 电极气体压力自动控制，独立的气压调节和电子气压控制，有效的避免了内镜手术中因氩气控制不当产生的危险 | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.16 | 双极电凝最大功率 |  |  | ≥100W |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
3.17 | 氩气电凝最大功率 |  |  | ≥120W |  |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书、彩页等
4 | 配置需求 |  | ★ |  |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.1 | 高频电刀主机 |  |  | 1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.2 | 氩气控制器主机 |  |  | 1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.3 | 双踏板脚踏开关 |  |  | 1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.4 | 一次性使用带导线负极板 |  |  | 20片 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.6 | 氩气刀手柄 |  |  | 1把 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.7 | 氩气电极(开放手术用） |  |  | 1把 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.8 | 氩气电极(腔镜手术用） |  |  | 1把 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.9 | 减压阀 |  |  | 1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.10 | 氩气瓶 |  |  | 2个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4.11 | 台车 |  |  | 1台 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 |  | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺