## 技术参数表
采购需求表（物资类）
|  |  | 项目名称 | 可视喉镜 | 最高限价（万元） | 7.5
序号 | 需求名称 | 参数 | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 可视下进行气管插管操作 |  |  | 否 | 彩页或白皮书
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 结构与组成 |  | 喉镜由显示部件、镜片支架部件（摄像头、LED灯）、充电器组成。 |  |  | 否
4 | 拍照、录像 |  | 整机支持拍照录像、数据存取、视频照片回放功能 |  |  | 否
5 | 显示器旋转 | ▲ | 显示器能上下0º～110º转动，左右0º～270º转动 |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书
6 | 显示屏尺寸 |  | ≤3.0英寸液晶显示屏 |  |  | 否
7 | 连接方式 |  | 直插式 |  |  | 否
8 | 内存 |  | USB读取与存储，仪器内置≥32G内存，可拍照≥30万张，或录像≥16个小时 |  |  | 否
9 | 镜片支架长度 | ▲ | 儿童：66.5±5mm、成人：84±6mm、大体格成人：99±7mm |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书
10 | 镜片支架端部宽度 | ▲ | 儿童：8±1.5mm、成人：9±1.5mm、大体格成人：10±1.5mm |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书
11 | 镜片支架端部厚度 | ▲ | 儿童：7±1.5mm、成人：9±1.5mm、大体格成人：10±1.5mm |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书
12 | 图像分辨率 |  | ≥7.87lp/mm |  |  | 否
13 | 景深 |  | （5-100）mm |  |  | 否
14 | 视场角 | ▲ | 镜前端为弧形设计视场角60°±15% |  |  | 否 | 彩页或白皮书或说明书
15 | 光源照度 |  | ≥150lux |  |  | 否
16 | 镜片防雾功能 |  | 具备 |  |  | 否
17 | 充电时间 |  | ≤4小时 |  |  | 否
18 | 待机时间 |  | ≥3.5h |  |  | 否
19 | 报警提示功能 |  | 低电量显示 |  |  | 否
20 | 配套耗材要求 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
21 | 配置要求 | ★ | 显示部件3个、手柄部件3个、充电器3个、数据线3个、消毒帽3个、测试镜片3个 |  |  | 否 | 企业承诺
22 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、7天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分
注：
1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
3.经济要求不接受企业负偏离；

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 可视喉镜
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 一次性使用喉镜片 | 厂家自报 | 200 | 支 | 1 | 无
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；
2.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；
3.计量单位为最小使用单位；