## 采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 输尿管和前列腺狭窄段支撑，不破坏生理结构，可长期留置，不需要频繁更换，可安全取出 |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
2 | 注册认证1 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 是
3 | 注册认证2 | ★ | 具备CE证书 |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
4 | 技术指标1 | ★ | 材质：镍钛记忆合金，惰性氧化钛涂层； |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
5 | 技术指标2 | ★ | 物理特性：注入55~60℃热水，锚定端锥体膨胀时间≤5秒，37℃处于激活状态，保持紧密螺旋结构，注入冰水≤5℃时，支架变柔软，完全无损伤移除； |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
6 | 技术指标3 | ★ | 支架抗压性≥150N； |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
7 | 技术指标4 | ★ | 输尿管支架支撑段外径10.5Fr,扩张段外径21Fr,其直径顺应人体输尿管曲线，不影响输尿管正常蠕动，不会造成继发性缺血，无异物感 |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
8 | 技术指标5 | ★ | 前列腺支架支撑段外径24Fr,扩张段外径42Fr,锚定端可精准卡于精阜和括约肌之间，无异物感不容易移位，可在局麻下操作，置入后可立即排尿 |  | 是 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
9 | 技术指标6 | ▲ | 被国家药监局批准为“没有留置时间限制”的支架 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
10 | 技术指标7 | ▲ | 符合MR特定条件下的安全要求 |  | 否 | 提供证明材料