## 采购需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 射频消融系统 | 最高限价（万元） | 19.8
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于肝癌、甲状腺良性结节射频消融治疗 |  |  | 否 | 相关证明材料
2 | 标准规范 | ★ | 设备取得NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 显示功能 | ▲ | 具备显示面板，可显示功率、温度、阻抗和消融时间等信息。 |  |  | 否 | 相关证明材料
4 | 自检功能 | ▲ | 具备开机自检功能 |  |  | 否 | 相关证明材料
5 | 适用最大直径 | ▲ | 单个肿瘤≥5cm，甲状腺良性结节≥2cm |  |  | 否 | 相关证明材料
6 | 射频频率范围 | ▲ | （400-480）kHz |  |  | 否 | 相关证明材料
7 | 射频频率误差 |  | ≤±10% |  |  | 否
8 | 射频功率 | ▲ | ≥200W |  |  | 否 | 相关证明材料
9 | 射频功率可调 | ▲ | 连续可调，步进≥5W； |  |  | 否 | 相关证明材料
10 | 治疗温度监测范围 |  | 20℃-135℃ |  |  | 否
11 | 阻抗监测范围 |  | 20Ω-500Ω |  |  | 否
12 | 工作模式 |  | ≥3种工模模式 |  |  | 否
13 | 接口 |  | 具备电极接口、中性电极接口、脚踏开关接口等。 |  |  | 否
14 | 电极自检功能 |  | 电极接入检测功能，可显示接入电极类型代码 |  |  | 否
15 | 消融电极 | ▲ | 多种规格可选，包括多针电极、单针电极、凝血电极等 |  |  | 否 | 相关证明材料
16 | 单针电极 |  | 具备液体循环通道与注液口 |  |  | 否
17 | 针杆直径范围 |  | （15-19）G |  |  | 否
18 | 电极工作端 |  | 有固定针及可调针选择 |  |  | 否
19 | 工作端长度范围 |  | 工作端长度≥5种可选，（5-40）mm可选。 |  |  | 否
20 | 多电极工作功能 |  | 可多电极同时工作 |  |  | 否
21 | 凝血功能 |  | 设备具备凝血、针道灼烧功能 |  |  | 否
22 | 温度监测 | ▲ | 电极自带测温探头，可以实时监测组织消融的温度变化，也可在单独连接测温探头进行多点测温 |  |  | 否 | 相关证明材料
23 | 阻抗监测 | ▲ | 具备阻抗监测，可实时监测病灶阻值变化。 |  |  | 否 | 相关证明材料
24 | 报警及安全指标 |  | 温度、阻值等参数异常报警 |  |  | 否
25 | 配置要求 （单台套） | ★ | 射频消融主机系统一套，脚踏开关一个，配套消融电极一套（多针电极、单针电极） |  |  | 否 | 企业承诺
26 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证
相关证明材料包含：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书或检测机构出具的检测报告、生产厂家的承诺书等。若技术指标备注中有明确证明或支撑材料要求的，应以明确要求的证明或支撑材料作为响应依据。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后三个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于三年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 是 | 原厂授权 （企业承诺）
5 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务3 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应 |  |  | 否 | 企业承诺

## 封闭耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 射频消融系统 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 射频消融电极 | 厂家自报 | 2400 | 支 | 2990
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与市场调查意向品牌单价的乘积。

## 单一来源采购申请表
单一来源采购申请表
项目名称 |  |  | 采购计划编号
数量 |  |  | 计量单位
单价 （万元） |  |  | 预算金额（万元）
推荐供应商 名称 |  |  | 供应商联系人及电话
供应商资质 审核情况 | 经审核推荐供应商符合以下条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件； 2.国有企业；事业单位；军队单位；成立3年以上的非外资控股企业（个别特殊项目，军队另有规定的除外）。 3.未被列入政府采购失信名单、军队供应商暂停名单，未在军队采购失信名单禁入处罚期内，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人。
单一来源 申请理由 | □只能从唯一供应商处采购的； □发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的； □必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商除添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。
具体理由：
公示情况 | 申请理由为“只能从唯一供应商处采购的”，××××年××月××日至××月××日，本项目在军队采购网单一来源采购公示（提供公示截图），无推荐供应商以外的其他供应商响应。
专家论证 情况 | 论证意见：经专家小组论证同意以上申请理由（或其他×××）
| 专家姓名 | 部 职 别 |  | 本人签字
采购单位 意见 | （签字） （盖章）
承办部门： |  | 承办人： | 联系电话：

## 采购需求调查情况报告表
采购需求调查情况报告表
采购项目名称：
调查任务 | 采购单位 |  |  | 调查时间
| 调查小组 | 姓名 | 单位 (部门) |  | 联系 方式
调查情况 | 调查方式 | □网上查询 □电话咨询 □书面函询 □问卷调查 □实地调查 □其他方式（ ）
| 调查供应商名称 |  |  | 单位地址 联系方式
产品信息 （当前主流技术参数、质量标准、市场价格行情、交货周期等信息）
市场资源情况 （资源分布、市场供求状况、潜在供应商数量、参与意向、同类项目历史采购情况等）
调查结论及建议 | 采购单位（业务部门盖章） 年 月 日
注：1.单价20万元以上的医疗设备和100万元以上物资服务项目需求调查时使用此表； 2.需求调查供应商数量通常不少于三家，每家供应商调查情况单独制作调查表。采取网 上查询方式的，应当截取网上查询页面、图片等信息作为附件；采取电话咨询的，应当 整理通话记录，或者留存电话录音；采取书面函询的，应当留存往来信函；采取问卷调 查、实地调查的，应当留存相关资料。
制表人： |  |  |  | 联系电话：

## 采购需求专家论证意见表
采购需求专家论证意见表
采购计划编 号 | 项目名称 | 专家论证意见 |  | 需求部门意见（签字）
1.关于技术要求的论证情况 2.关于经济要求的论证情况 3.实施意见的论证情况 4.其他意见建议
姓名 | 类别 | 部职别 | 产生渠道 | 签字
| 专家/专业机构 |  | 邀请/抽取/指派
注：1.医疗设备项目、信息化项目和100万元以上物资服务需要组织论证的重点采购项目使用此表； 2.论证意见表如为一页，专家仅在签字栏签名，如为多页，需在每页空白处签名。