## 采购需求表（物资类）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于治疗近左锁骨下动脉需要重建左锁骨下动脉血运的Stanford B型夹层患者。病变近端锚定区长度≥15mm，左锁骨下动脉距离左颈总动脉≥5mm。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
2 | 注册证认证1 | ★ | 具备NMPA认证 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
3 | 技术指标1 | ★ | 分体式分支型胸主动脉覆膜支架系统由胸主内嵌覆膜支架系统和分支支架系统组成。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
4 | 技术指标2 | ★ | 胸主内嵌覆膜支架系统由胸主内嵌覆膜支架和胸主内嵌覆膜支架系统输送器组成，分支支架系统由分支支架和分支支架系统输送器组成。主体支架采用后释放。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
5 | 技术指标3 | ★ | 输送器鞘管表面涂有亲水涂层（涂层成分为聚乙烯吡咯烷酮），涂层长度为输送器鞘管的有效长度。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
6 | 技术指标4 | ★ | 胸主内嵌覆膜支架的结构包括主体支架结构和内嵌分支结构，由多圈镍钛合金支架和PET覆膜组成，其中镍钛合金支架由镍钛丝和不锈钢套固定而成，分支支架由多圈镍钛金属支架和ePTFE 膜热压而成； |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
7 | 技术指标5 | ▲ | 胸主内嵌覆膜支架系统输送器，由鞘管组件、内鞘芯组件、外鞘芯组件、推杆组件和手柄组件等部件组成；分支支架系统输送器，由鞘管组件、鞘芯组件、止血阀和手柄组件等部件组成。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
8 | 技术指标6 | ▲ | 环氧乙烷灭菌，一次性使用。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
9 | 技术指标7 | ▲ | 胸主内嵌覆膜支架规格系列（单位：mm)为：30/32/34，覆膜长度(单位：mm)为：180/200。主体支架采用锥形设计 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
10 | 技术指标8 | ▲ | 开窗规格(单位：mm)：14*12，内嵌分支直径(单位:mm):10，内嵌分支长度（单位：mm):15，胸主内嵌覆膜支架系统输送器有效长度(单位：mm)930。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料
11 | 技术指标9 | ▲ | 输送器规格：20F/22F，分支支架系统规格系列(单位：mm):11/12/14，分支覆膜长度(单位：mm)50/60，内嵌接口直径(单位：mm)11。分支支架输送器规格为12F。 |  | 否 | 注册证（备案证）或其它相关证明材料