| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于肝脏实体肿瘤的消融治疗 | 否 | 技术白皮书或注册证 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 主机具备NMPA认证(CFDA)认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 输出通道 | ▲ | ≥6 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 4 | 胰腺肿瘤陡脉冲消融治疗功能 |  | 具备 | 否 |  |
| 5 | 输出电压 |  | ≥500-3000V | 否 |  |
| 6 | 脉宽 |  | 20-100μs | 否 |  |
| 7 | 组内脉冲个数 |  | 1-10个 | 否 |  |
| 8 | 组内脉冲电压误差 |  | ≤5% | 否 |  |
| 9 | 组内脉冲最大能量 |  | ≤20J | 否 |  |
| 10 | 最大脉冲电流 |  | ≤50A | 否 |  |
| 11 | 心电同步模式 |  | 心电监护仪检测R波后不应期，响应输出时间≤20ms, 激发电脉冲 | 否 |  |
| 12 | 术中检测功能 | ▲ | 动态显示每个及每组脉冲的电压/电流趋势图 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 13 | 电极消融针 |  | 无需区分主副针 | 否 |  |
| 14 | 电极消融针规格/型号 |  | ≥4种规格 | 否 |  |
| 15 | 电极针暴露区长度 |  | 0-4cm可调，步进≤0.5cm | 否 |  |
| 16 | 报警及安全指标 |  | 超出最大输出电流，停止输出；心电同步提示 | 否 |  |
| 17 | 主机、标准键盘 | ▲ | 配备带有显示器的主机、标准键盘 | 否 | 说明书或彩页或技术白皮书 |
| 18 | 配置要求 | ★ | 包含陡脉冲治疗仪主机1台、脚踏1个、配套附件1套 | 否 | 企业承诺 |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥3项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥7项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 陡脉冲治疗系统 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3023 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用陡脉冲电极消融针 | 厂家自报 | 100 | 根 | 230 |  |