第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 是 | 原厂授权（企业承诺） |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 厂家自报 | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 否 | 企业承诺 |
| 12 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 否 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  |  | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ |  | 具明场、相差、荧光观察功能, 可以在镜下微流控芯片和活细胞进行观察和拍摄 |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 2 | 资质认证1 | ★ |  | 具备CE认证 |  | 否 | 提供CE认证证书 |
| 3 | 技术和性能参数 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 光学系统 | ▲ | 无限远校正光学系统，齐焦距离≥60mm。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.2 | 光路 |  | U型光路，操作空间大，光透率高，系统热效应低 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.3 | 成像端口视野 | ▲ | 左右两侧分光口视野≥25mm |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.4 | 显微镜镜体 | ▲ | 通过物镜转盘的上下移动进行调焦；备有聚焦机构同轴粗微调旋钮，备有中间2级放大率转换器1×/1.5×，主机左右两侧各有一个相机端口。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.5 | 光源 |  | 外置LED灯照明系统,高亮度LED光源，复眼照明。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.6 | 物镜转换器 |  | 6孔物镜转换器 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.7 | 载物台 |  | 右手用控制旋钮载物台，行程≥57x36.5mm |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.8 | 聚光镜 |  | 长工作距离聚光镜，孔径光阑可调N.A. ≥0.52，五孔聚光镜转盘，工作距离≥30mm |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.9 | 物镜 |  | 平场荧光相差物镜4X（NA≥0.13 WD ≥16.4mm） 平场荧光相差物镜10X (NA≥0.3 WD ≥15.2mm) 平场长工作距离荧光相差物镜20X (NA≥0.45 WD ≥8.2-6.9mm) 平场长工作距离荧光相差物镜40X (NA≥0.60 WD ≥3.6-2.8mm) |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.10 | 荧光系统 |  | 荧光系统：采用带噪音消除机制的荧光观察，提供高信噪荧光图象，有助于拍摄清晰的图像；配有原厂三个LED荧光光源，波段强度控制：具备385nm/470nm/590三种LED；使用寿命≥20000小时 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.11 | 荧光装置 |  | 带6孔荧光滤色块转盘；DAPI、FITC、TRITC、CY5激发镜组；配备高信噪比荧光噪声消除装置，从而以高对比度和亮度捕获弱荧光信号的图像。可对中的视场光阑，33mm ND4/ND8滤光片、25mm隔热片。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.12 | 荧光光源 | ▲ | 原厂高功率光纤式荧光光源，寿命≥2000小时。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.13 | 显微镜专用图像采集系统 | ★ | 与显微镜同品牌的CMSO芯片相机，像素≥2300万 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.14 | 成像色彩模式 |  | 具备硬件切换单色或彩色模式功能，而非软件虚拟出来的双色模式 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.15 | 芯片尺寸规格 |  | ≥35mm×23mm |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.16 | 图像采集速度 |  | 全像素（6000×3984）≥9fps；全高清 3×3像素平均值（1920×1080）≥66fps |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.17 | 软件功能 | ★ | 高级成像分析软件，可以对电动显微镜进行控制。配合相机和显微镜硬件进行样品进行拍摄，存成电影文件回放，可以自由控制相机和显微镜部分的拍摄，选择曝光时间，多功能测量分析软件，可对图象进行深度分析处理，具有测量、记数、大图无缝拼接和统计功能，多通道荧光拍摄及叠加,报告生成器,数据库管理,多维文件格式。 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.18 | 工作站硬件配置 | ★ | 四核+256G M.2固态 ≥16G内存 ≥1TB硬盘 P1000 ≥2G独显，≥27英寸IPS显示器，≥1920X1080分辨率，Windows 10专业版操作系统 |  |  | 否 | 技术白皮书、说明书或彩页 |
| 3.19 | 配置需求 | ★ | 显微镜主机一台、（4X、10X、20X、40X）相差物镜一套、聚光镜一个、相机一个、图像分析软件一套、工作站一台 |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3.20 | 验收标准 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  |  | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准；

（3）▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术参数指标正负偏离情况为0分。