| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于手术中对软组织的切割止血及闭合血管 | 否 | 彩页或注册证或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA(CFDA)认证 | 否 | 注册证 |
| 3 | 闭合血管直径 | ▲ | 主机同时输出超声与高频电对软组织进行切割止血时，最大可闭合直径5mm血管；主机单独输出射频能量进行大血管闭合操作时，最大可凝闭直径7mm血管 | 否 | 注册证或彩页或说明书 |
| 4 | 超声功能 | ★ | 具备自动识别、双模跟踪、组织自适应功能；可触摸屏进行脉冲模式、输出能量的调节设置 | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |
| 5 | 主机接口 |  | 通用接口，仪器可自动识别刀头 | 否 |  |
| 6 | 高频超声时间间隔 | ▲ | 高频和超声同时输出时，输出时间间隔≤0.5S | 否 | 说明书 |
| 7 | 计时功能 | ▲ | 具备，可显示 00：00－99：59，步进 1S | 否 | 说明书 |
| 8 | 刀头功能 |  | 同时具有适用于开放及腔镜两类手术的器械，刀头集切割、凝闭、抓持、分离功能，两种器械可同时输出高频电、射频能量和超声能量 | 否 |  |
| 9 | 次级横振声输出面积 |  | 宽面≤35mm² | 否 |  |
| 10 | 刀头种类 | ▲ | ≥7种，至少包含直线型、弯型，长钳型、中钳型、短钳型、钩型、球型 | 否 | 彩页或说明书 |
| 11 | 刀头尖端横向振幅 |  | ≤15μm | 否 |  |
| 12 | 配置要求 | ★ | 超声刀系统2套，每套包含主机1台、脚踏开关1个、换能器1个、台车1台、刀头（根据需求可选）2把 | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 13 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） | 否 | 厂家承诺及 注册证，若非同品牌需提供耗材(试剂)为设备生产企业指定唯一代工品牌的材料 |
| 注： 1.★号项技术指标不接受负偏离。 2.▲技术指标负偏离≥2项，技术参数分值为0分。 3.▲技术指标和“无标识”技术指标负偏离≥3项，技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |

| 封闭耗材（试剂）用量测算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 超声刀系统 |  | 项目编号 | 2026-JQ06-W3022 |  |  |
| 封闭耗材（试剂）描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性使用高频超声双输出手术刀头 | 厂家自报 | 400 | 把 | 80 | 适用于开放手术 |
| 2 | 一次性使用高频超声双输出手术刀头 | 厂家自报 | 500 | 把 | 100 | 适用于腔镜手术 |