采购需求表（物资类）

| 采购计划 编号 |  |  |  |  | 项目名称 | 精子染色液 | 最高限价（万元） | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于定量检测人精液样本中精子DNA的碎片率。 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证或白皮书 |
| 2 | 资质要求 |  | ★ | 具备二类医疗器械注册证。 |  |  |  | 否 | 医疗器械注册证或白皮书 |
| 3 | 适配机型 |  | ★ | 可适配流式细胞仪 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 4 | 精子浓度 |  |  | ≥0.5×106个/mL |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 5 | 精密度 |  | ▲ | DFI≥30%时，变异系数≤10%； DFI＜30%时，变异系数≤10%。 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 6 | 染色物资 |  | ▲ | 吖啶橙 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 7 | 特异性 |  |  | 左氧氟沙星、果糖、锌离子、柠檬酸、L-肉毒碱等外源、内源物质不影响检测结果 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 8 | 试剂效期 |  |  | 在2℃～8℃避光环境下可稳定保存≥12个月 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 9 | 试剂存储条件 |  |  | 试剂开瓶使用后，在2℃～8℃避光环境下可保存≥14天。 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 10 | 适用样本类型 |  | ▲ | 新鲜或冻存的精液标本 |  |  |  | 否 | 说明书或白皮书 |
| 11 | 质控品 |  | ★ | 需配备相关实验所需质控品 |  |  |  | 否 | 相关承诺 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合合同签订后,交付时间地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 验收完成后,半年内付100%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 负责提供首次开展该项目性能验证所需检测试剂及相应质控品，免费维护，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务2 （响应时间） |  | ★ | 售后响应时间≤4小时，到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |