## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 超高灵敏度免染型化学发光成像系统 | 最高限价（万元） | 38
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于核酸凝胶成像、蛋白凝胶染色成像、化学发光免疫印迹成像、光密度成像、免染成像 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
2 | 资质认证 | ▲ | 制造商具有ISO9001、ISO13485标准 |  |  |  | 否 | 相关证书
3 | CCD 检测器 | ▲ | 超冷CCD检测器，分辨率 6.1M pixel（2,758x2,208） |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
4 | 仪器控制 | ★ | ≥12英寸触摸屏控制，支持多点触控功能 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
5 | Q/E值 | ▲ | 425nm处绝对Q/E值：70％ 525nm绝对Q/E峰值：75％ |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
6 | 样品托盘 | ★ | ≥3种供选择：Chemi/UV/Stain-Free（化学发光、紫外和免染样品成像） 样品盘；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像） 蓝光样品盘（SYBR®等荧光染料） |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
7 | 镜头 | ▲ | 大光圈定焦镜头，电动马达控制CCD相机的移动范围≥10cm，变焦无需改变样品位置 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
8 | 光源 |  | 反射白光，透射紫外 |  |  |  | 否
9 | 托盘识别 | ▲ | 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页或提供软件截图
10 | 成像面积 |  | ≥（16.8 x 21 ）cm |  |  |  | 否
11 | 曝光模式 | ▲ | 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
12 | 免染成像功能 | ★ | 具有蛋白免染成像专用通道，一键免染成像时间≤5分钟，可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
13 | 累积曝光 |  | 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积 |  |  |  | 否
14 | 紫外波长 |  | 302nm |  |  |  | 否
15 | 全自动滤光片轮 | ★ | ≥8位 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
16 | 化学发光专用滤光片 | ▲ | 具备647SP滤光片用于化学发光，可去除热景 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
17 | 平场扫描 |  | 动态平场扫描技术，均一性CV≤5%。 |  |  |  | 否
18 | 优化曝光 |  | 自动优化曝光功能，所有成像过程均保持自动对焦 |  |  |  | 否
19 | 像素合并 | ▲ | 至少包含2x2、3x3、4x4、6x6、8x8 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
20 | 多通道重合拍照 | ▲ | 可实现多通道化学发光与免染结果拍摄后自动重合比对 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
21 | 转印过程质控 | ★ | 提供同品牌免染成像解决方案可拍摄凝胶内特殊的三卤化合物，该化合物在特定紫外光激发下可与蛋白质结合并发出荧光，支持蛋白电泳、转印实验过程每步可视化。 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
22 | 内置存储空间 |  | ≥120G |  |  |  | 否
23 | 软件功能 |  | 全自动专业成像及分析软件对系统进行自动控制，包括图像采集后处理、条带及泳道优化、灰度值定量分析、分析图像及报告输出，自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，总蛋白定量测算分析功能 |  |  |  | 否
24 | 中英文支持软件 |  | 提供中英文版的操作软件和分析软件分析软件支持Windows PC，并且具有永久使用权限 |  |  |  | 否
25 | 结果输出 |  | 提供符合文献要求的包含仪器信息(型号、序列号)，曝光参数(光源、滤光片、曝光时长、模式)，不可修改的图像采集时间，灰度值RA范围的黑白16位raw data原始数据结果输出 |  |  |  | 否
26 | 数据管理规范 | ▲ | 符合21 CFR Part 11标准的电子记录和电子签名 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
27 | 配置要求 | ★ | 主机1台、软件1套、样品托盘1个 |  |  |  | 否 | 企业承诺
28 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无耗材（试剂） |  |  |  | 否 | 厂家承诺
29 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于2人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥9项，投标企业技术分值为0分