## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购编号 | 2026-JQ06-W3026 |  | 项目名称 | 连续性血液滤过机 | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于连续肾替代治疗和液体管理 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 标准规范 | ▲ | 具备FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料
4 | 屏幕 |  | ≥12英寸，中文操作界面 |  |  | 否
5 | 治疗模式 | ★ | ≥6种，至少包含（缓慢连续性超滤SCUF、连续性静脉静脉血液透析滤过CVVHDF、连续性静脉静脉血液滤过CVVH、连续性静脉静脉血液透析CVVHD、血浆置换TPE、血液灌流HP） |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
6 | 稀释功能 |  | 在CVVHDF（连续静静脉血液透析滤过）治疗模式下实现前、后同时稀释 |  |  | 否
7 | 泵数量 | ▲ | ≥6个，至少包含（5个蠕动泵+1个肝素泵） |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
8 | 加热方式 | ▲ | 采用血液加温方式，加温范围（35-40）℃（温度范围越小越优），以0.5℃梯度增减 |  |  | 是 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
9 | 模式转换 | ▲ | 支持CVVHDF（连续静静脉血液透析滤过）模式下不更换耗材，切换至其他治疗模式 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
10 | 血流速 | ★ | 包含（10～400）mL/min |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
11 | 透析液流速 |  | （10-7000）ml/h |  |  | 否
12 | 置换液流速 |  | （10-7000)ml/h |  |  | 否
13 | 患者最大脱水 | ▲ | (0～1850)ml/h |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
14 | 秤 | ▲ | ≥4个，称重总重量≥40kg |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
15 | 独立压力传感器 |  | ≥4个 |  |  | 否
16 | 输入压检测范围 | ★ | 包含（-250mmHg到400mmHg） |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
17 | 回输压检测范围 |  | 包含（-50mmHg到330mmHg） |  |  | 否
18 | 滤器压力 |  | 包含（-45mmHg到400mmHg） |  |  | 否
19 | 废液压力 |  | 包含（-300mmHg到350mmHg） |  |  | 否
20 | 抗凝 | ▲ | 可以在任何模式下不含HP（灌流），进行成人和小儿的自动枸橼酸抗凝处方 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
21 | 内置电池 | ▲ | 断电后，工作时间≥30分钟 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
22 | 报警及安全指标 |  | 具备设备监测指标异常、设备故障、必要提示，声光报警 |  |  | 否
23 | 电气安全 | ▲ | CF等级，使用CRRT同时支持除颤 |  |  | 否 | 技术白皮书或产品说明书或产品彩页
24 | 配置要求 | ★ | 连续性血液滤过机1台，耗材5套 |  |  | 否 | 厂家承诺
25 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 注册证，若非同品牌，需提供设备生产企业指定的唯一代工品牌证明材料
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识指标负偏离≥4项，技术参数分值为0分；
▲标识指标和“无标识”指标负偏离≥8项，技术参数分值为0分。

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
| 一次性使用过滤器及配套管路 | 厂家自报 | 200 | 套 | 52 | 一次性使用过滤器及配套管路为“非一体化”
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。