## 技术参数表
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  | 电子输注泵 | 最高限价（万元） | 2
序号 | 需求名称 | 参数 |  | 需求具体内容 |  | 是否 | 备注（证明材料等其他要求）
|  | 性质 |  |  |  | 量化
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 该产品用于成人患者静脉或硬膜外输注镇痛药物 |  |  | 否 | 产品彩页或厂家技术白皮书或注册证
2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
4 | 储药装置种类 | ▲ | ≥5种 |  |  | 否 | 产品彩页或厂家技术白皮书或注册证
5 | 输液误差 |  | ≤±10% |  |  | 否
6 | 给药模式 |  | 具备：（负荷量）首次给药；（持续量）持续给药；（PCA量）自控给药； |  |  | 否
7 | 堵塞自恢复功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 产品彩页或厂家技术白皮书或注册证
8 | 单次（PCA量）自控给药量 |  | ≥（0～20）ml/次 |  |  | 否
9 | 单向阀 |  | 具备 |  |  | 否
10 | 可利用院内WIFI实现无线管理功能 |  | 具备 |  |  | 否
11 | 自动记忆功能、数据记忆，运行事件功能 |  | 具备 |  |  | 否
12 | 脉冲功能 |  | 具备 |  |  | 否
13 | 脉冲速度 |  | （6～7）ml/min |  |  | 否
14 | 配置要求 | ★ | 电子输注泵10套，包含主机10个、PCA数据线10根 |  |  | 否 | 企业承诺
15 | 配套耗材 | ★ | 封闭耗材 |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
（试剂）要求
16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 医疗设备注册证和合格证和装箱单和配置清单
经济要求
1 | 交货时间 交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 物资到货（服务完成）验收后付95% |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 质保期满后无质量问题支付剩余5% |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家 行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 整机保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算) |  |  | 否 | 原厂授权（企业承诺）
（质保）
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
7 | 售后服务3 | ★ | 提供每年不少于2人次 1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
（质保）
8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤4小时，京内维修到达现场时间≤12小时，京外维修到达现场时间≤48小时 |  |  | 否 | 企业承诺
（响应时间）
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 设备使用寿命周期内保证零配件供应，设备停产后保证五年的备件供应期 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码 打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码 打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺

## 耗材试剂
封闭耗材（试剂）用量测算表
项目名称 | 电子输注泵
封闭耗材（试剂） | 耗材（试剂）与设备为同一品牌；耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
描述
序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 电子输注泵储药装置 | 厂家自报 | 1200 | 只 | 10.32 | 此电子输注泵专用耗材，可以满足设备正常运行和科室目前诊疗需求，新设备到位后2年内不需新增引进其他耗材
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写；
2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格；
3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关；
4.计量单位为最小使用单位；
5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。