## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  | 排泵 | 最高限价 （万元） | 36（数量：3套）
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于精准输注药物，集中输液管理，监控患者给药， 以及输液给药相关信息的分析和储存 |  | 否 | 技术白皮书 或产品技术要求
2 | 标准规范 | ★ | 注射泵、输液泵、输液信息采集系统分别具备NMPA认证 |  | 否 | 医疗器械注册证
输液信息采集系统
3 | 联机功能 | ▲ | 模块化结构设计，组合单元、注射泵、输液泵之间无需额外工具可以方便组合 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
4 | 输注比例 | ★ | 可支持输液泵2台与注射泵6台 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
5 | 数据管理 |  | 通过有线网络接入中央站 |  | 否
6 | 防尘防水等级 | ▲ | ≥IP34 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
输液泵
7 | 输血功能 | ▲ | 支持输血（提供产品注册证证明文件） |  | 否 | 注册证
8 | 流速范围 |  | （0.1-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h |  | 否
9 | 最大允许误差 | ▲ | ≤±4.5% |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
10 | 输液模式 | ▲ | ≥10种输液模式可选，包括但不限于：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、滴数模式、间歇模式、微量模式、时辰模式 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
11 | 防尘防水等级 | ▲ | ≥IP34 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
12 | 配伍禁忌功能 |  | 支持配伍禁忌功能 |  | 否
13 | 快进方式 | ▲ | 至少具有自动快进、手动快进、半自动快进三种快进方式可选 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
14 | 屏幕 | ★ | ≥5英寸彩色显示屏，电容触摸屏 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
15 | 整机重量 |  | ≤1.8kg（含锂电池） |  | 否
16 | 导轨 | ▲ | 有导轨设计，用于与其他泵组合和插入多通道输注工作站 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
17 | 内置锂电池续航时间 | ▲ | ≥12h@5ml/h |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
18 | 下阻塞报警 |  | ≥16档可调 |  | 否
19 | 历史记录 |  | 能够存储、回放≥5000组历史信息记录 |  | 否
注射泵
20 | 速率范围 | ▲ | （0.01-2300）ml/h, 最小步进0.01ml/h |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
21 | 注射精度 | ▲ | 注射精度≤±1.8%、机械精度≤±0.5% |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
22 | 输注模式 |  | ≥9种输注模式可选：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、间歇模式、微量模式、时辰模式 |  | 否
23 | 自动识别注射器 | ▲ | 可识别规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50ml、60ml的注射器 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
24 | 快进方式 | ▲ | 具有自动快进、手动快进、半自动快进三种快进方式可选 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
25 | 注射器安装方式 | ★ | 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
26 | 提手 |  | 泵体自带提手、单个提手可以用于≥2个堆叠泵的搬运 |  | 否
27 | 阻塞压力范围 |  | ≥（50 - 1200）mmHg,≥16档可调 |  | 否
28 | 防尘/防液体保护等级 | ▲ | ≥IP34 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
29 | 内置锂电池续航时间 | ▲ | ≥12h@5ml/h |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
30 | 屏幕显示 |  | 可在屏幕上显示虚拟注射器视图 |  | 否
31 | 导轨 | ▲ | 有导轨设计，用于与其他泵组合和插入多通道输注工作站 |  | 否 | 技术白皮书、彩页或说明书
32 | 配置要求 | ★ | 多通道输液工作站3套（其中每套应包含：输液泵2台、注射泵6台、紧固夹8个、输液工作站配套专用台车1个） 输液信息采集系统1套 |  | 否 | 企业承诺
33 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 无封闭耗材（试剂） | 是/否 | 否 | 企业承诺
34 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  | 否 | 厂家承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。 |  | 是 | 企业承诺，中标后提供原厂承诺函
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求 | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺