第六章 采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于1年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 | 原厂授权 或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺并明确具体年限 |
| 10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 企业承诺 |

- 技术要求

| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 编号 |  | 2026-JQ06-W3073 |  | 项目名称 | 肾镜操作镜 | 最高限价 （万元） | 45 |  |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于泌尿系结石微创手术治疗 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 2 | 标准规范1 |  | ★ | 具备CFDA（NMPA）认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 标准规范2 |  | ▲ | 肾镜具备CE认证 |  |  | 否 | 认证材料 |
| 4 | 肾镜视向角 |  | ▲ | ≥5° |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 肾镜视场角 |  |  | 80° |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 6 | 肾镜工作长度 |  |  | ≥200mm |  |  | 否 |  |
| 7 | 肾镜外径 |  |  | ≤20Fr |  |  | 否 |  |
| 8 | 肾镜工作通道内径 |  |  | ≥10Fr |  |  | 否 |  |
| 9 | 镜体形状 |  | ▲ | 采用直角设计 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 10 | 操作指环 |  |  | 镜体带有指环 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 11 | 灭菌方式 |  |  | 可134℃高温高压灭菌 |  |  | 否 |  |
| 12 | 操作鞘 |  |  | 直径≤21Fr，带锁扣可与闭孔器或肾镜固定，进出水开关可拆卸 |  |  | 否 |  |
| 13 | 闭孔器 |  |  | 具备导线中孔 |  |  | 否 |  |
| 14 | 外鞘直径 |  |  | 24Fr-25Fr |  |  | 否 |  |
| 15 | 导光束直径 |  | ▲ | 直径≤3mm |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 16 | 导光束长度 |  |  | 长度≥3m |  |  | 是 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 17 | 异物钳 |  |  | 直径≤10Fr，长度≥350mm |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 18 | 金属扩张器 |  |  | 扩张器由中心导杆和扩张器组成，扩张器最小级≤9Fr，逐级递进，最大级≥20Fr |  |  | 否 |  |
| 19 | 配置要求 |  | ★ | 肾镜操作镜及器械*3套 （每套包含：经皮肾镜*1根，操作鞘[含闭孔器]*1套，外鞘*1根，导光束*1根，异物钳*2把，金属扩张器*1套） |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。