## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 超声骨密度仪（多部位三合一） | 最高限价 （万元） | 25
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于筛查骨质疏松和早期治疗的临床信息 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | NMPA认证、CE认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 测量部位 | ★ | 桡骨、胫骨或跟骨 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
4 | 测量频率 | ▲ | 探头频率：1.20MHz，偏差范围应不大于±15% |  |  | 否 | 第三方检验报告
5 | 测量准确度 |  | ≤0.25% |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
6 | 测量重复性 |  | ≤0.25% |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
7 | 测量时间 |  | 单点≤0.5秒，单次≤8秒，重复≤24秒 |  |  | 否 | 第三方检验报告
8 | 分析数据 | ▲ | T值、Z值、同龄百分比、骨强度指数（BQI）、骨龄（PAB）、预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF）、BMI指数； |  |  | 否 | 彩色检查报告模版
9 | 打印报告内容 | ▲ | 医院信息、被检者信息、检测结果、检查结论及建议五大板块。其中检测结果中包含骨密度指数图表、体质指数图表，当被检者为儿童时报告输出的检测结果中包含骨密度指数图表、体质指数图表，分析成长结果、分预测身高图表。 |  |  | 否 | 彩色检查报告模版
10 | 便携式主机 | ▲ | 便携式结构主机，整机重量≤6千克，便于携带；显示器≤14英寸 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
11 | 报告版式 |  | 能够提供A4、16K、B5等多种尺寸彩色漂亮报告单及横竖合理排版方式;报告文字模板具有自动寻址功能，方便报告编辑 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
12 | 探头测量导航 |  | 能够实时显示探头与骨骼平面轴向夹角、水平角度、方向角度，实时显示角度数值的变化 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
13 | 预测身高 |  | 当被检者为儿童时，输入基本信息和父母身高信息，可预测儿童身高。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
14 | 检测功能 | ★ | 软件支持一键中英文转换，测量结果自动判断具有复查功能 |  |  | 否 | 软件截图
15 | 温度显示校准块 |  | 具有红铜、紫铜、有机玻璃三重校准，校验器可显示当前温度以及当前温度下标准声速值，出厂标准配备有机玻璃模块 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
16 | 骨密度探头接头 | ▲ | 模具制造高屏蔽多点96芯接入方式，保证超声信号无损传输 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
17 | 进液防护 |  | 探头防水等级IPX7 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
18 | 测量人群 |  | 默认中国人群，可测量0-100岁人群（婴幼年龄段：0-3岁，少年年龄段3-20岁，成人年龄段20--80岁，老年人年龄段80-100岁，只要输入年龄自动识别） |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
19 | 测量方式 |  | 双发双收 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
20 | 测量参数 |  | 轴向骨传播声速(SOS)M/S |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
21 | 报警及安全指标 | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书
22 | 配置要求 | ★ | 1、主机一台（CPU：双核、内存≥4G，电子硬盘） 2、探头一把 3、≤14英寸高清彩色显示器 4、无线鼠标一只 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺并明确具体年限
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
4 | 供应商资格 | 医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证