## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 耳科手术器械包 | 最高限价 （万元） | 31
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于耳科手术中各种常规及复杂疑难手术操作，全部手术器械为同一品牌 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 标准规范1 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 标准规范2 | ★ | CE认证或FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料
4 | 圆凿1 |  | 前端直径2mm，长13.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
5 | 圆凿2 |  | 前端直径4mm，长13.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
6 | 牵开器1 |  | 2:3齿，可拆卸，长13cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
7 | 牵开器2 |  | 4:4齿，可拆卸，长15.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
8 | 牵开器3 |  | 双关节，3:3齿，可拆卸，长17cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
9 | 敷料镊1 |  | 1:2齿，尖齿，直，长14.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
10 | 敷料镊2 |  | 尖头，长14.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
11 | 超锋利剪1 |  | 尖头，直，长11.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
12 | 超锋利剪2 |  | 尖头，弯，长11.5cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
13 | 圆刀1 |  | 45°，∅2.0mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
14 | 圆刀2 |  | 90°，∅1.5mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
15 | 皮瓣刀 |  | 卵圆形，∅3.5mm*2.5mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
16 | 镰状刀 |  | 微弯，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
17 | 显微针 |  | 直，尖头，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
18 | 显微钩针1 |  | 90°，∅0.4mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
19 | 显微钩针2 |  | 90°，∅0.6mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
20 | 显微钩针3 |  | 90°，∅1.0mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
21 | 显微钩针4 |  | 45°，∅0.4mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
22 | 显微钩针5 |  | 45°，∅0.8mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
23 | 显微钩针6 |  | 45°，∅1.0mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
24 | 镫骨足板钻孔器 |  | 尖端直径0.4mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
25 | 剥离子 |  | 剥离头尺寸1.8mm*8mm，长16cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
26 | 刮匙1 |  | 双头，刮匙头两端尺寸1.0mm*1.6mm和1.2mm*2.0mm，长17cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
27 | 刮匙2 |  | 双头，刮匙头两端尺寸1.5mm*2.5mm和1.8mm*2.8mm，长17cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
28 | 耳钳1 | ▲ | 带锯齿，钳口尺寸0.8mm*4.0mm，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
29 | 耳钳2 | ▲ | 带锯齿，钳口尺寸0.6mm*4.0mm，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
30 | 耳钳3 |  | 卵圆杯，钳口尺寸0.8mm*1.3mm，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
31 | 耳剪 |  | 直，剪口长度4mm，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
32 | 镫骨剪1 | ▲ | 右弯，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
33 | 镫骨剪2 | ▲ | 左弯，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
33 | 锤骨剪 | ▲ | 向上开口，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
34 | 钢丝闭合钳 | ▲ | 钳口尺寸0.6mm*3.5mm，长8cm±0.5cm |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
35 | 镫骨假体测量器 | ▲ | 测量范围0-8mm 最小刻度0.5mm，长18cm，不可拆卸 |  |  | 否 | 产品彩页或技术白皮书
36 | 配置 | ★ | 耳科手术器械包一套（包含：圆凿1*1把、圆凿2*1把、牵开器1*1个、牵开器2*1个、牵开器3*1个、敷料镊1*1把、敷料镊2*1把、超锋利剪1*3把、超锋利剪2*3把、圆刀1*3把、圆刀2*3把、皮瓣刀*1把、镰状刀*1把、显微针*3把、显微钩针1*3把、显微钩针2*3把、显微钩针3*3把、显微钩针4*3把、显微钩针5*3把、显微钩针6*3把、镫骨足板钻孔器*1个、剥离子*1个、刮匙1*1把、刮匙2*1把、耳钳1*1把、耳钳2*1把、耳钳3*2把、耳剪*2把、镫骨剪1*1把、镫骨剪2*1把、锤骨剪*1把、钢丝闭合钳*1把、镫骨假体测量器*1个） |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
4 | 供应商资格 | 医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证