## CT高压注射
采购需求表（物资类）
采购计划 编号 |  |  | 项目名称 | 高压注射器（CT） | 最高限价 （万元） | 40
序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 （证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 为临床CT影像检查提供造影剂输注服务，能够对医学影像进行增强显影 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
2 | 资质认证1 | ★ | NMPA认证 |  |  | 否 | 认证材料
3 | 资质认证2 |  | FDA认证 |  |  | 否 | 认证材料
4 | 开机自检 |  | 开机检测系统状态，可显示故障代码 |  |  | 否
5 | 控制方式 |  | 远距离控制屏，注射单元有线或无线连接 |  |  | 否
6 | 注射头规格 |  | 双筒，针筒容量分别为≥200ml |  |  | 否
7 | 独立马达驱动系统 | ▲ | 具备，各通道可同时独立完成吸药、注药 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
8 | 自动吸药、排气功能 |  | 具备自动吸药功能，自动排气 |  |  | 否
9 | 针筒无方向性 | ▲ | 针筒无方向性，可在任何方向安装、卸下针筒 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
10 | 针筒自动定位与退回功能 |  | 具备 |  |  | 否
11 | 方案同步 | ★ | 注射端或控制端任意一方修改方案信息，可同步方案信息至另一端，无需重复修改 |  | 否 | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
12 | 双操作权限管理 |  | 双屏操作权限管理，防止双屏同时操作导致数据冲突 |  | 否 | 否
13 | 控制屏显示器 |  | 彩色LCD，造影剂和盐水不同颜色显示 |  |  | 否
14 | 控制屏操作界面 |  | 中英文操作界面 |  | 否 | 否
15 | 注射容量 |  | （1ml-200ml），1ml增量 |  |  | 否
16 | 注射速度 |  | （0.1-10m）L/s，0.1mL/s增量 |  |  | 否
17 | 最高压力值 |  | ≥300psi |  |  | 否
18 | 压力曲线 |  | 实时图形显示压力曲线 |  |  | 否
19 | 扫描延迟 |  | ≥300s |  |  | 否
20 | 暂停时间 |  | （1-900）s，1s增量 |  |  | 否
21 | 最大保持时间 |  | 最大保持时间20分钟 |  |  | 否
22 | 预设相数 |  | ≥6 |  |  | 否
23 | 预设方案 | ▲ | 可存储≥100个注射方案 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
24 | 排气确认功能 |  | 具备，未进行排空气确认操作，系统不能注射 |  |  | 否
25 | 试注射设置 |  | 可设置试注射速率和剂量 |  |  | 否
26 | A/B侧双流功能 |  | A、B侧针筒可分别进行速率调整和注射，心脏CT成像诊断评估左右两个心脏，冠状动脉和心室同时造影诊断 |  |  | 否
27 | 注射针筒加热 |  | 具备半导体加热套 |  |  | 否
28 | 注射压力保护 |  | 具备，注射压力异常时系统自动发出警示并停止注射 |  |  | 否
29 | 注射压力限制精度 |  | ±10psi |  | 否 | 否 | 产品注册检验报告
30 | 注射器安装方式 |  | 一体式安装 |  | 否 | 否
31 | 注射器供电方式 | ★ | 非电池供电 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
32 | 报警及安全指标 | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书
33 | 配置要求 | ★ | 适用CT设备的高压注射器一套（含：主机1台、触摸屏显示控制系统1套、针筒保温套1套、电源线1套、注射头系统连接电缆1套、落地基座，集成输液架和滑轮1套等其他附件） |  |  | 否 | 企业承诺
34 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 开放耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 合同签订后，货物验收合格后6个月内结清全部货款 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 在结清货款前，中标供应商根据医院合同执行部门出具的质保金缴纳凭证，向医院财务部门交纳合同总金额5%作为质量保证金，质保期满后无息退还质量保证金 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权 （企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期设备维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训；保修期外，原软件维护仅收工时费。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤0.5个工作日（京内） 维修到达现场时间≤3个工作日（京外） |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求 （零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺并明确具体年限
10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
4 | 供应商资格 | 医疗器械经营许可证或医疗器械备案凭证