## Sheet1
采购需求表（物资类）
|  |  |  | 项目名称 | 口腔数字印模仪 | 最高限价（万元） | 49.5
采购数量 |  | 1 |  | 预算单价 （万元） | 49.5 | 预算总价（万元） | 49.5
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 | 需求具体内容 |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 通过口内扫描的方式获取牙齿、牙龈、黏膜等软硬组织表面的数字化印模，数据用于修复、正畸领域 |  | 否 | 说明书、注册证、白皮书
2 | 资质认证 |  | ★ | 同时具备NMPA、CE、FDA认证 |  | 否 | 相关有效期内的相关证书
3 | 数据精度 |  | ★ | 模型精度≤20μm，景深≥20mm（可扫描桩核） |  | 否 | 提供厂家盖章的技术白皮书及相关证明文 件
4 | 扫描特性 |  | ★ | 无需喷粉，可比色的真彩扫描。 |  | 否 | 说明书、白皮书、彩页
5 | 扫描头特性 |  | ▲ | 封闭式可拆卸扫描头，扫描头可经受高温高压灭菌，可提供≥2种的扫描头 |  | 否 | 说明书、白皮书、彩页
6 | 加热特性 |  |  | 内置加热防雾，非吹风式 |  | 否
7 | 校准要求 |  | ▲ | 设备自带校准系统，每年仅需1到2次校准，无需每周频繁校准 |  | 否 | 提供厂家盖章的技术白皮书及相关证明文 件
8 | 文件格式 |  | ▲ | 扫描数据可导出STL、PLY等格式 |  | 否 | 提供厂家盖章的技术白皮书及相关证明文 件
9 | 软件功能 |  | ★ | 具备医患沟通功能，可以对比不同时期的口扫数据。具有就位道检查、备牙空间检查、边缘线绘制的功能 |  | 否 | 说明书、白皮书、彩页
10 | 设备组成 |  | ★ | 采用笔记本电脑连接控制。配套中文版软件可在局域网内将数据自动存储到指定服务器，无使用费、年费等额外费用，无需定期联网激活 |  | 否 | 提供厂家盖章的技术白皮书及相关证明文 件
11 | 配置要求 |  | ★ | 口腔数字印模仪1台，配套笔记本电脑1套，配套软件1套，配套扫描头10个 |  | 否 | 企业承诺
12 | 交付要求 |  | ★ | 机器到货时间应在出厂日期1年内新机 |  | 否 | 企业承诺
12 | 验收标准 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持，检测费用由中标供应商提供。 |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定 |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 质保期满且无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  | 是 | 原厂授权（企业承诺）
6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤6小时，维修到达现场时间≤8小时。 |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  | 否 | 企业承诺
10 | 专用工具 |  | ★ | 厂家自报 |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分
注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离