采购需求表（物资类）

|  |  |  |  |  | 项目名称 | 牙科综合治疗台 | 最高限价（万元） | 30 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 用于口腔疾病检查、治疗、手术操作，具有管路消毒系统，纯电机驱动 |  |  |  | 否 | 注册证或彩页或相关技术文件 |
| 2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA/CFDA认证，同时具备CE认证 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 3 | 认证标准 |  | ★ | CE认证应当符合医疗器械法规（MDR）Regulation (EU) 2017/745的要求 |  |  |  | 否 | 认证材料 |
| 4 | 整体设计 |  | ★ | 地箱与侧箱采用分体式连接，患者椅独立升降，器械台及手术灯连接在侧箱上，不因椅位变化而改变位置，整机内部采用铸铝结构件 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 5 | 地箱 |  | ★ | 采用隐藏内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表，无外置箱体 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 6 | 患者椅扶手 |  |  | 扶手采用弧形扶手设计 |  |  |  | 否 |  |
| 7 | 患者椅升降高度范围 |  |  | 最低高度≤410mm，最高高度≥700mm |  |  |  | 否 |  |
| 8 | 患者椅最大承重 |  |  | ≥160kg |  |  |  | 否 |  |
| 9 | 患者椅设计方式 |  |  | 人体工程学椅背运动设计，椅面和靠背以补偿运动方式运动 |  |  |  | 否 |  |
| 10 | 患者椅头枕 |  |  | 采用机械多关节头枕设计，可连续调节头枕倾斜度和高度 |  |  |  | 否 |  |
| 11 | 患者椅安全功能 |  | ▲ | 具备≥7组安全保护开关，具备安全保护功能，工作时机椅互锁，器械安全锁定，椅位运行遇障碍时安全锁定功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 12 | 医生单元设计方式 |  | ▲ | 下挂式医生单元≥4组，手机位≥4组管路均具有光纤功能，1组原厂光纤6用枪；具有延迟喷气，有防回吸功能，预防交叉感染；吸唾器头、吸唾器管路均可拆卸清洗消毒 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 13 | 显示屏 |  |  | 机身内置彩色液晶触摸屏界面，可触控进行机械的设置 |  |  |  | 否 |  |
| 14 | 医生模式 |  | ▲ | 具有≥2组不同医生模式，每组医生程序分别各有4组程序椅位可储存椅位、器械的转速等多种数据 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 15 | 医生控制面板功能 |  | ▲ | 具备控制电动马达正、反转；控制手机光纤、喷雾；控制痰盂和水杯的出水及时间设定；根管模式,定时等功能，可根据医生操作习惯进行多用户个性化设置 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 16 | 六用枪 |  | ★ | 原厂制造，具备可拆卸消毒外壳 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 17 | 电动马达 |  | ▲ | 原厂无碳刷电动马达（提供独立注册证），或可用治疗台原厂控制屏控制的无碳刷电动马达 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 18 | 电动马达转速 |  |  | 最低转速≤100rpm，最高转速≥40000rpm |  |  |  | 否 |  |
| 19 | 电动马达功能 |  |  | 具有常规功能及根管治疗功能 具有根管长度测量及根管治疗程序 |  |  |  | 否 |  |
| 20 | 多功能脚控 |  | ★ | 数字化控制，单踏板，多功能独立脚控；能够只通过一个独立的踏板或拨杆，控制椅位位置、马达旋转方向、器械的水、气开关 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书及相关技术文件 |
| 21 | 手术灯LED光源类型 |  | ★ | LED照明系统，具备白色、黄色及混合光，感应控制 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 22 | 手术灯亮度 |  |  | 最大光强度≥40000Lux可调节 |  |  |  | 否 |  |
| 23 | 手术灯色温 |  | ▲ | 最低≤4000K，最高≥6000K，色温无极调节 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 24 | 手术灯控制方式 |  |  | 同时具备感应式控制，手动控制，自动程序控制三种 |  |  |  | 否 |  |
| 25 | 灯头旋转角度 |  |  | 多轴旋转，灯头在轴向位可分别向左或向右旋转≥45度 |  |  |  | 否 |  |
| 26 | 医生器械挂架数量 |  |  | ≥5个器械挂架 |  |  |  | 否 |  |
| 27 | 医生器械台 |  |  | 下挂式 |  |  |  | 否 |  |
| 28 | 助手器械台设计方式 |  |  | 助手操作台采用落地式结构，或采用痰盂下方连接固定,助手器械台挂架数量≥4个 |  |  |  | 否 |  |
| 29 | 痰盂及水杯注水器 |  | ▲ | 可旋转痰盂，具有水加热系统，具有防碰撞保护装置，痰盂旋转时自动保护，可拆卸清洗消毒 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 30 | 锁定功能 |  | ▲ | 医生控制台悬臂具备气锁固定功能；具备清洁锁屏键，可一键锁定 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 31 | 数据传输 |  | ▲ | 具有内置网络接口，方便连接影像数据，可进行软件的诊断、设置和固件升级等服务功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 32 | 联动功能 |  |  | 具备灯椅联动功能手术灯在治疗位时自动打开，调整椅位时自动关闭 |  |  |  | 否 |  |
| 33 | 全自动管路消毒系统 |  | ▲ | 具备全自动的快速消毒冲洗模式,具备管路消毒接口，可同时消毒多个器械管路，深度高级消毒模式，支持一键启动 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 34 | 消毒方式 |  |  | 治疗台关键污染接触部件均可拆卸，消毒或高温高压灭菌 |  |  |  | 否 |  |
| 35 | 消毒液水箱配置 |  | ▲ | 内置双水箱自动混合配比消毒液 |  |  |  | 否 | 产品彩页、说明书或技术白皮书 |
| 36 | 防回吸设计 |  |  | 具备防回吸系统及主动化器械延时喷气清洁功能 |  |  |  | 否 |  |
| 37 | 水气分离器 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 38 | 计时器功能 |  |  | 具备，有提示音提醒 |  |  |  | 否 |  |
| 39 | 紧急停止安全开关 |  |  | 具备 |  |  |  | 否 |  |
| 40 | 报警及安全指标 |  | ▲ | 设备指标异常提示和安全报警声、光指示 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 41 | 医患交流系统 |  | ★ | 具备 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 42 | 医患交流系统屏幕、支架及控制 |  |  | 具备高清内窥镜带显示屏及支架一套，可通过控制开关控制内窥镜图像获取、保存、内窥镜图像静态和动态转换 |  |  |  | 否 |  |
| 43 | 根管功能 |  | ★ | 具备内置根管治疗功能 |  |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或相关技术文件 |
| 44 | 种植功能 |  |  | 可升级种植功能 |  |  |  | 否 |  |
| 45 | 配置要求 |  | ★ | 1.综合治疗台1套；医生椅、护士椅各 1把 2.原厂光纤电动马达 1个 3.原厂光纤快接头2个及光纤高速手机 4支、低速直机2支、1：1低速弯机2支、6：1根管治疗用弯机2支 4.内置光纤洁牙机1套 5.原厂同品牌多功能枪2套（配置4个多用枪头） 6.洁牙手柄3个，工作尖6个 7.外置无线LED光固化灯1套 8.儿童椅垫 9.旋转式托盘 10.第六件器械支架 11.医患交流系统 12.水气快接头 |  |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单 |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95% ，验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金和质量保证金 |  | ★ | 验收合格后满一年无质量问题支付剩余5% |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） |  | ★ | 原厂保修年限不低于5年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） |  | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） |  | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺项目10年内保证零配件供应。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 10 | 知识产权 |  | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺 |
| 采购实施建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 采购方式 |  | □公开招标 □邀请招标 ☑ 竞争性谈判 □单一来源 □询价 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 评审方法 |  | ☑综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥10项，投标企业技术分值为0分 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 3.经济要求不接受企业负偏离； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |