## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 | xxx |  | 项目名称 | 血培养分析系统 | 最高限价（万元） | 49
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 用途 | ★ | 用于血液和其他无菌体液中细菌和真菌的培养和检测 |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
2 | 设备资质 | ★ | 具备NMPA认证，同时具备FDA和CE认证 |  |  | 否 | 注册证和相关认证材料
3 | 自动化 |  | 可自动装载和卸载血培养瓶 |  |  | 否
4 | 采血量监测 | ▲ | 可以实时对每个成人培养瓶通过液面检测或配套电子天平称重的方式进行采血量监测，监测数据可回顾性统计。 |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
5 | 通量 | ▲ | 单台仪器具备≥240个血培养装载孔位 |  |  | 是 | 技术白皮书或说明书或彩页
6 | 稳定性 |  | 整个培养过程中保持封闭环境 |  |  | 否
7 | 操作界面 |  | 支持液晶触摸屏操作, 具备直观的图形化的操作界面，具备中文操作界面 |  |  | 否
8 | 温度校正 |  | 设备内置温度和显示温度校正功能 |  |  | 否
9 | 软件功能 |  | 具备培养瓶状态查看、曲线查看和打印、培养瓶信息编辑、数据导出等功能 |  |  | 否
10 | 培养瓶材质 |  | 配套培养瓶应当满足耐高压、防爆裂、适用于气动样本传输系统要求 |  |  | 否
11 | 无菌体液培养 | ▲ | 配套需氧瓶应当满足血液和无菌体液的培养要求 |  |  | 否 | 注册证
12 | 真菌培养能力 | ▲ | 配套需氧瓶应当满足同时培养细菌、真菌的要求 |  |  | 否 | 注册证
13 | 抗生素吸附功能 | ▲ | 配套需氧瓶和厌氧瓶具备可吸附或中和抗生素的功能 |  |  | 否 | 技术白皮书或说明书或彩页
14 | 延迟瓶检出 |  | 配套培养瓶应当具有延迟瓶检出能力 |  |  | 否
15 | 结果提示 |  | 对阴阳性培养结果自动检测和提示，能提供声音、图形等相关警报信息提示 |  |  | 否
16 | 孤名瓶或匿名瓶处理 |  | 设备可对缺少标本号的孤名瓶和缺少瓶号的匿名瓶进行提示 |  |  | 否
17 | 软件配置 | ★ | 设备应当支持联入微生物实验室数据管理系统（LIS），可双向数据传输。 |  |  | 否 | 企业承诺
18 | 硬件配置 | ★ | 主机1套，不间断电源 1台(断电保护至少一小时)，国产品牌打印机1台。 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及注册证
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥3项，报价企业技术参数分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥5项，报价企业技术参数分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 | 血培养分析系统 |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
1 | 血培养/无菌体液培养（需氧瓶） | 厂家自报 | 10000 | 瓶 | 50
2 | 血培养/厌氧菌培养（厌氧瓶） | 厂家自报 | 10000 | 瓶 | 50
3 | 血培养（儿童瓶） | 厂家自报 | 4000 | 瓶 | 20