| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3117 |  | 项目名称 | 耳鼻喉综合诊疗台 | 最高限价（万元） |  |  | 25 |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于耳鼻喉科门诊检查和诊治用 |  |  | 否 | 说明书、技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | NMPA认证 |  |  | 否 | NMPA认证 |  |
| 3 | 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 耳鼻喉综合诊疗台 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 台面尺寸 |  | ≥1750mm×780mm×750mm |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.2 | 箱体 | ★ | 整体采用冷轧钢板 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.3 | 器械盒盖 | ▲ | 具备台面带器械盒盖 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.4 | 污物瓶 |  | 具备可抽拉式污物瓶 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.5 | 智能控制系统 |  | 智能触摸屏，可控制检查灯、加热除雾、病人椅等 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.6 | 药物喷枪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6.1 | 材质及气路水路 |  | 喷枪金属部分使用316不锈钢或304不锈钢；喷枪气路水路分离 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.6.2 | 喷枪的药物更换 | ▲ | 喷枪把手、喷枪桥架及喷枪头可拆卸 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.7 | 吸枪 |  | 数量≥2支，具备可调节吸枪，适配2种以上吸引管 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.8 | 吹枪 |  | 数量≥1支，可用于耳、咽喉的吹张、创面的干燥 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.9 | 正压泵和负压泵 |  | 具备最大压力≥0.35Mpa，连续出雾压力持续稳定在0.12～0.15Mpa，噪音≤50dB； 具备最高吸引力0.1MPa，流量≥7.2L/min，有消音减震装置，噪音≤50dB |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.10 | LED双色检查灯 | ▲ | 光源：具备双色检查灯黄白双色光源，能聚斑于鼓膜、鼻腔深部和咽喉部进行检查和治疗； 照度≥35000Lx,色温4000K-6500K可调； 具备带阻力动平衡支臂，灯头角度、位置可调 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.11 | 加热除雾装置 | ▲ | 具备热风加热方式，外置新风口，有独立风道非诊疗台机柜内的风道 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.12 | LED 观片灯 |  | 色温≥6500K，光源寿命≥10万小时 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.13 | 医生椅 |  | 具备静音耐磨脚轮，高度可升降 |  |  | 否 |  |  |
| 3.1.14 | 耳鼻喉电动检查椅材质 | ▲ | 椅身纯钢结构，升降装置采铝型材外壳升降柱 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.1.15 | 耳鼻喉电动检查椅功能 | ▲ | 电动控制升、降，可双向180度旋转，带锁止刹车，手动可调椅背角度； 最大承重：≥150kg； 座垫升降行程≥（520mm～720mm）； 靠背可后放至180°，可做小型手术台使用； 头枕可伸缩，行程≥100mm； 椅身自重≥90kg，底盘有防滑防锈橡胶圈，使用稳固 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.2 | 医用内窥镜摄像系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 图像传感器 | ★ | 1/2.8英寸CMO |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.2.2 | 扫描系统 |  | 逐行扫描，16:9画面格式 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.3 | 水平分辨率 |  | 1080P ，60帧 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.4 | 摄像头 | ▲ | 摄像头具备遥控按键，可浸泡消毒 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.2.5 | 手术模式选择 |  | 有专为耳鼻喉科设置独立的耳镜、鼻镜和喉镜模式，≥7种以上专业手术模式 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.6 | 操作屏 |  | 支持录像拍照储存 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.7 | 冷光源 | ▲ | 与摄像主机为同一品牌； LED冷光源； 照度：≥1800000LX；光源寿命：≥20000H； 光纤插口：通用插口，可匹配各种光纤；调光：≥10档，关机或待机后具备记忆功能 |  |  | 否 | 彩页或说明书或技术白皮书 |  |
| 3.2.8 | 医用高清监视器 |  | 与摄像主机同一品牌； 尺寸≥21寸； 彩色高清1080p液晶内窥镜用监视器； 视角：水平178°，垂直178°； 对比度：5000:1 接口：USB接口,HDMI\DVI\VGA高清视频接口和AV复合视频接口，具备图像调整、色温调整、缩放模式、降噪调整等功能 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.9 | 高清图文工作站 |  | 支持多任务操作，新建信息、录像、采集图片、选图、报告编辑、打印在同一界面完成； 支持高质量实时动态视频采集图像，支持快捷键和USB脚踏板采集图像，采图时间间隔20-200ms可选，且采集数量无限制 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.10 | 耳内窥镜 |  | 1、0° 耳内窥镜直径 2.7mm，长度≥100mm 2、高透光率的柱状透镜，图像完美还原，景深 50mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.11 | 鼻内窥镜 |  | 1、0° 鼻窦镜直径 4mm，长度≥175mm 2、高透光率的柱状透镜，图像完美还原，景深 50mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否 |  |  |
| 3.2.12 | 喉内窥镜 |  | 1、70° 喉内窥镜直径 8mm，长度≥170mm 2、高透光率的柱状透镜，图像清晰，景深 100mm 3、超广角蓝宝石镜面，耐刮花，使用寿命长 4、可浸泡、高温高压、等离子、环氧乙烷消毒 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 配置要求 | ★ | 耳鼻喉诊疗台1套 （包括台面1张 、箱体1套、智能控制系统1套、LED双色检查灯1套、喷枪整套3套（包含喷枪把手3把，喷枪头3个，喷枪连接桥架及小药瓶3个）、多功能吸枪2支、吹枪1支、正压泵1台、负压泵1台、加热除雾装置1套、LED观片灯1套、 医生椅1张） 耳鼻喉电动检查椅（患者椅）1张、 内窥镜摄像系统1套（包含耳内窥镜、鼻内窥镜、喉内窥镜）、冷光源1套 医用高清监视器1套 高清图文工作站1套 医用恒温冲洗器1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。供应商需配合验收人员提供有关证明材料或拆解设备部位进行验收。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后90天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 | 无 |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 5 | 售后服务1 | ★ | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 企业承诺 |  |
|  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
|  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
|  | （质保） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 售后服务4 | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
|  | （响应时间） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 11 | 专用工具 | ★ | 提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 | 企业承诺并附《配套专修工具和使用工具清单》 |  |
| 12 | 知识产权和保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标（报价）人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标（报价）人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥4项，投标（报价）企业技术分值为0分; 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标（报价）企业技术分值为0分； 5.本项目所需的NMPA认证说明：投标（报价）供应商应当对照“配置要求”逐个提供每个设备对应的NMPA认证材料，不按照医疗设备管理的设备需投标（报价）供应商提供有效的不属于医疗器械管理的说明，由评审专家认定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |