采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于5人次、5天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于骨科植入物、关节试样力学疲劳测试 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 2 | XY双向最大试验力 | ★ | ≥±5kN | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 3 | 试验力有效测量范围 | ★ | 至少包含（2～100）%FS | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 4 | 试验力示值相对误差 | ★ | ≤±1%FS | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 5 | 加载频率在线可调功能 | ★ | 具备可在线不停机修改加载频率，参数修改后系统加载稳定性能 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 6 | XY双向位移测量范围 | ★ | 至少包含 （0～100）mm(±50mm) | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应 商承诺书 |
| 7 | 位移分辨力 | ★ | ≤0.01mm | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 8 | 位移示值相对误差 | ★ | ≤±1%FS | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 9 | XY轴动态疲劳试验最高加载频率 | ★ | ≥10Hz | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 10 | 设备立柱净间距 | ★ | ≥500mm | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 11 | 整机外形尺寸 |  | 长*宽*高尺寸≤700mm×700mm×1500mm | 否 |  |
| 12 | 设备总重量 |  | ≤400kg | 否 |  |
| 13 | 模式控制 |  | 至少具备力控制、位移控制、频率控制多种模式（不同控制模式可无扰动平滑切换，切换过程无载荷过冲、运行卡顿） | 否 |  |
| 14 | 数据分析 |  | 具备实时采集、同步显示载荷-位移、载荷-时间、位移-时间试验曲线，数据连续无断档 | 否 |  |
| 15 | 配套试验软件 | ▲ | 具备，至少包括静态拉伸、动态疲劳、多级加载、蠕变松弛四类标准试验模块 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 16 | 横梁锁紧状态智能监测功能 | ▲ | 具备，横梁未锁紧时系统禁止启动试验，并弹窗报警提示 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 17 | 多轴独立相位控制及任意轨迹复合加载功能 | ▲ | 具备X、Y轴可独立设置加载相位差，可实现圆形、菱形、矩形等多轨迹复合加载功能 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 18 | 报警及急停功能 | ▲ | 具备载荷超载、参数超限声光预警；具备物理急停按钮与软件急停功能，具备试样过载保护机制 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 19 | 配置要求（包括但不限于） | ★ | 测试系统1套、膝关节分离测试工装1套、恒温循环水浴环境1套 | 否 | 企业承诺 |
| 20 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 企业承诺 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。