采购项目商务和技术要求

一、商务要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 备注 （证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后2个月内交付，交付地点由甲方指定。 | 企业承诺 |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。 | 企业承诺 |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 验收合格且出保修期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） | 企业承诺 |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 | 企业承诺 |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 保修年限不低于3年。 | 原厂授权或企业承诺 |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 | 企业承诺 |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于5人次、4天的工程师维修培训。 | 企业承诺 |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤4小时，维修到达现场时间≤24小时。 | 企业承诺 |
| 9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 | 企业承诺 |
| 10 | 专用工具 | ★ | 描述应提供的配套专修工具和使用工具。 | 企业承诺 |
| 11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。 | 企业承诺 |
| 12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 | 企业承诺 |

二、技术要求

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于接骨螺钉自攻力测试、旋动扭矩测试、扭断测试 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 2 | 工作原理 | ★ | 采用交流伺服电机及交流伺服调速系统实现主轴的无级调速及扭矩输出，采用轮辐式传感器测量拉力，扭矩传感器测量扭矩，以光电编码器测量位移 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 3 | 速度控制范围 | ★ | 0～10 mm/s（线性）或 0～10 °/s（角向），支持双向加载控制。 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 4 | 力值测量范围 | ★ | ≥ 5 kN，具备力闭环控制能力，可满足拉、压等加载模式需求。 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 5 | 扭矩测量范围 | ★ | ≥ 100 Nm，支持扭矩闭环控制，可满足扭转试验需求。 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 6 | 位移测量范围 | ▲ | ≥100mm，角度测量范围≥360° | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 7 | 外形尺寸 | ▲ | 长*宽*高 最大尺寸不超过（900*1100*1900）mm | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 8 | 重量 | ▲ | ≥300kg | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 9 | 试验空间 | ▲ | ≥100mm | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造 商承诺书 |
| 10 | 电源 | ▲ | 380V，50Hz | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |
| 11 | 脊柱标本加载工装 | ▲ | 采用梯形包埋夹持构型，可完成脊柱标本拔出、侧向力学加载测试；集成万向节机构，支持 360°全周向角度调节，并配备锁紧定位组件，调节后可实现刚性紧固 | 否 | 提供产品实物图或设计图或企业承诺 |
| 12 | 腕关节标本加载工装要求 | ▲ | 适配腕关节标本拉拔力学试验需求，可实现桡骨端刚性固定；工装搭载前臂旋转调节机构，可精准调至前臂中立位，并实现 ±30°双向旋转定位。 | 否 | 提供产品实物图或设计图或企业承诺 |
| 13 | 力学测控软件要求 |  | 支持载荷 - 位移 / 扭矩 - 转角曲线实时绘制，可对多条试验曲线按需同步对照显示；、具备完整的试验方案录入、存储、检索、导出与管理功能。 | 否 |  |
| 14 | 配置要求1 | ★ | 生物力学模拟台1台、脊柱加载工装1套、腕关节加载工装、骨科专用加载工装，加载工装合计≥5套 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或供应商承诺书 |
| 15 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 | 否 | 提供具有检测资质的第三方出具的检测报告或制造商盖章彩页或制造商承诺书 |

说明 ：

（1）★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；

（2）《采购需求表》备注已明确证明材料种类的，以所注内容或国家行政管理部门、专业检测机构出具的证明材料为准。

（3）★标识指标及▲标识指标须提供技术支持材料，支持材料包括但不限于以下任意一种或几种：产品规格表、产品宣传彩页、技术白皮书、制造商官方网站发布的产品信息、说明书、检测机构出具的检测报告或生产厂家出具的证明文件等；对参数配置数量、定制产品或待开发软件等功能指标要求以供应商响应承诺为准；

（4）无标识指标正偏离需参照上述要求提供技术支持材料，未提供的正偏离不予认可。