## 经济技术需求表（物资类）
采购需求表（物资类）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 一体式睡眠监测工作站 | 最高限价（万元） | 36
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 用于睡眠呼吸暂停等睡眠障碍疾病的筛查、诊断与疗效评估，同时可监测睡眠结构 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证
3 | 检测技术 | ▲ | 红外光谱反射式生命体征检测技术 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
4 | 监测指标 |  | 包含血氧饱和度、心率、体动、胸腹运动、鼻气流连续监测 |  |  | 否
5 | 主要参数监测范围 |  | 70%≦血氧饱和度≦100% ，30bpm≦心率≦240bpm |  |  | 否
6 | 测量准确度 |  | SPO2≦±3%（70%～100%）（静息状态）；心率≦±3%或≦±3bpm取大者（30bpm～180bpm）（静息状态） |  |  | 否
7 | 监测周期 |  | 正常睡眠作息≥7小时连续监测 |  |  | 否
8 | 传感器佩戴方式 | ▲ | 医用双面胶粘贴于手掌大鱼际肌、手腕、脚踝内侧 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
9 | 内置锂电池 |  | 具备，电量需满足3个监测周期 |  |  | 否
10 | 监测人数 | ★ | 需满足10人次/晚，支持扩展 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
11 | 监测仪发放 |  | 患者信息支持手动录入，一键发放 |  |  | 否
12 | 监测仪回收 |  | 监测仪放置收发孔，自动完成数据回收 |  |  | 否
13 | 自定义配置 |  | 需可对机构信息、报告版式等内容进行自定义配置 |  |  | 否
14 | 报告查看打印 |  | 支持报告全局查看、导出PDF和打印，支持数据详情查看 |  |  | 否
15 | 数据分析 | ▲ | 自动分析具备氧减指数（ODI）、氧减事件及分布、MOS评分、睡眠分期、心率变异性等数据指标 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
16 | 报告生成 |  | 自动生成报告和医生意见（可批量或单独修改） |  |  | 否
17 | 软件 | ▲ | 部署在本地（非云端），监测仪数据写入无次数限制 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
18 | 颈围识别功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 说明书或技术白皮书
19 | 配置需求 | ★ | 一体式睡眠监测工作站1套。包含穿戴式血氧监测仪10个；多功能盒10个；呼吸运动监测仪1个；一体式工作站（含国产品牌计算机、平板电脑、标签打印机、条码扫描机）1套；睡眠监测数据管理及分析系统软件1套；身份证读卡器1套；医用压敏胶带500张 |  |  | 否 | 企业承诺及配置清单
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 否 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 | 是/否 | 专利证书 | 否 | 企业承诺
10 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 R竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | R综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥5项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，投标企业技术分值为0分

## 设备配套耗材（试剂）用量测算表
封闭耗材（试剂）用量测算表
采购单位：（业务部门盖章）
项目名称 |  |  | 采购计划编号
封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。
序号 | 配套耗材（开展项目）名称 | ※规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注
需求部门 | （需求部门经办人签字） |  | （需求部门领导签字）
注：1.封闭耗材（试剂）需填写此表，开放耗材（试剂）无需填写； 2.如为耗材，需求部门必须提供耗材规格，如为试剂应填写开展项目名称，无需填写规格； 3.预估2年用量为开展业务所需耗材（开展项目）的测算量，与设备购置数量无关； 4.计量单位为最小使用单位； 5.最高限价为采购单位预估2年用量与意向品牌平均单价的乘积。