采购需求表

| 项目 编号 |  | 2025-JQ06-F3065 |  |  | 项目 名称 | 质谱仪维保 | 最高限价 （万元） |  |  | 48.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 |  | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  |  | 是否 量化 | 备注 |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 |  | ★ | 布鲁克Microflex LT/SH整机全保(含激光器、检测器和真空泵），不含其他消耗品（标准品、基质、靶板、靶托和各种试剂) |  |  |  | 否 | 提供保修服务方案 |  |
| 2 | 资格要求 |  | ★ | 具备医疗设备维修或技术服务资质，并在过去三年内无无重大维修事故及法律纠纷发生 |  |  |  | 否 | 提供营业执照，过去三年内无重大维修事故及法律纠纷承诺书 |  |
| 3 | 市场实力 |  | ▲ | 具备同品牌设备的维保经验 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 4 | 开机率要求 |  | ★ | ≥95%（全年按365天计算，若不能达到规定开机天数，按超过部分两倍顺延保修期） |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 5 | 保养要求 |  | ★ | 维保期内提供二次计划性维护（PM）服务和一次OQPV校准服务，对合同约定的仪器进行全面检查及维护，维护服务包括更换维护包内的消耗性配件，清洗离子源及离子透镜，出具相应报告 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 6 | 设备日常维护要求 |  | ▲ | 中标人须提供5天×8小时的保修服务 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 7 | 设备服务要求 |  | ▲ | 每次服务需通知医学工程室工程师参与，服务期内维修所涉及的人工费用、交通差旅费及备件费，均由投标人承担 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 8 | 风险防控 |  | ★ | 由于实际服务提供商的维修、保养、操作等原因给设备和人员带来的伤害，所造成的直接经济损失和法律责任由投标人全部承担 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 9 | 零配件要求 |  | ▲ | 所更换的零配件必须是原厂全新配件，满足设备运行要求，维修零配件质保期≥3个月（该质保期与维保期结束无关） |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期限 |  | ★ | 签订合同日起3年 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 合同签订后每半年付款当年维保费50% |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 3 | 售后服务（质保） |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师现场培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 4 | 售后服务(响应时间) |  | ★ | 工作时间维修响应时间远程服务≤4小时，维修到达现场时间3～5个工作日。 |  |  |  | 否 | 企业承诺书 |  |
| 注：1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |