## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  | 呼吸睡眠初筛仪 |  |  |  | 最高限价（万元） | 22.5（数量：5台）
序号 | 需求名称 |  | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 |  | ★ | 连续监测并记录口鼻气流，血氧饱和度等关键生理信号，对患有睡眠呼吸暂停，低通气患者进行筛查 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
2 | 标准规范 |  | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 导联数 |  | ★ | 通道数≥7导联 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
4 | 监测参数 |  | ▲ | 设备监测参数应包括：气流、鼾声、胸/腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力等 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
5 | 测量范围 |  | ▲ | 血氧饱和度测量范围30%-100% 采样精度≤±3%@（70-100）%，70%以下无要求。 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
6 | 技术规格 |  | ▲ | 重量≤150g，内置液晶显示屏 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
7 | 记录时间 |  | ▲ | 内置电池，可连续记录≥8小时 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
8 | 显示内容 |  |  | 内置液晶屏，记录过程中实时显示数据应包含：气流、鼾声、胸/腹式呼吸运动、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长等 |  |  | 否
9 | 异常提示功能 |  | ▲ | 应具备导联阻抗提醒功能，在佩戴过程中可显示传感器连接状态 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
10 | 呼吸信号 |  |  | 呼吸运动采用呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器 |  |  | 否
11 | 定时记录 |  | ▲ | 设备具备定时记录功能，提前设置好记录开始时间，倒计时进入记录状态 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
12 | 压力监测 |  | ▲ | 具备CPAP压力监测功能 |  |  | 否 | 技术白皮或产品彩页或产品说明书或相关证明材料
13 | 报告语种 |  |  | 中文界面和打印报告，可选配英文等其他语种的用户界面模块 |  |  | 否
14 | 分析功能 |  |  | 具备呼吸事件、血氧、体位分析等功能 |  |  | 否
15 | 配置要求（本包） |  | ★ | 设备主机1台 呼吸组件1个 血氧传感器1个 分析软件1套 |  |  | 否 | 企业承诺
16 | 配套耗材 （试剂）要求 |  | ★ | 开放耗材 |  |  | 否 | 企业承诺
17 | 验收标准方法 |  | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 |  | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 |  | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 |  | ★ | 无 |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 |  | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 |  | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  | 是 | 企业承诺
6 | 售后服务2 |  | ★ | 免费保修服务期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 |  | ★ | 提供不少于1人次、1天的工程师维修培训。 |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） |  | ★ | 维修响应时间≤1小时，维修到达现场时间≤4小时。 |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） |  | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  | 否 | 企业承诺
10 | 保密要求 |  | ★ | 投标供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，投标供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 物资编目编码、打码贴签要求 |  | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 | 企业承诺