采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 用于口腔黏膜、牙龈的汽化，口腔内软组织的切开、牙龈切除等 |  |  | 否 | 说明书、技术白皮书 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | NMPA认证 |  |
| 3 | 激光发射波长 | ▲ | 双治疗波长(440nm和976nm)±5%的非导体激光 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 4 | 激光脉冲频率 |  | （1～20000）Hz，步进1Hz |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 控制方式 | ▲ | 同时具有手柄按键和无线脚踏两种控制方式，并可自由切换控制方式 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 6 | 工作有效距离 |  | 工作有效距离在（0.5～5）mm |  |  | 否 |  |  |
| 7 | 输出光斑直径 |  | 距离光纤端面5mm时，光斑直径≤10mm |  |  | 否 |  |  |
| 8 | 脉冲宽度 |  | 440nm：10μs～0.9s 976nm：5μs～0.9s |  |  | 否 |  |  |
| 9 | 光纤工作尖 |  | 具备三种直径规格的光纤工作尖(200微米，300微米，400微米，可通过颜色区分)，并可根据临床使用需求弯折0-70”，适合口腔内各种角度和位置的治疗。 |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 预设模式 |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 激光发射安全提示 | ▲ | 具备声音提示、指示灯闪煤提示、倒计时放大显示提示 |  |  | 否 | 彩页或白皮书 |  |
| 12 | 激光定时发射 |  | 具有激光发射定时功能，也可开启或关闭时间设置。 |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 激光瞄准光 |  | 650nm±20nm，功率＜5mW |  |  | 否 |  |  |
| 14 | 激光脉冲占空比 |  | 10%～90% |  |  | 否 |  |  |
| 15 | 配置要求 | ★ | 主机1台，附件1套 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 16 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。供应商需配合验收人员提供有关证明材料或拆解设备部位进行验收。 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 19 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证（备注：若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料） |  |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，报价企业技术参数分值为0分；▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 半导体激光治疗仪 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 激光工作尖 | / | 40 | 个 | 0.8 | 用于根管或牙周 |
| 2 | 激光工作尖 | / | 10 | 个 | 1.2 | 用于牙齿美白，可长期使用 |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材/试剂按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证;

- 2.开放耗材和不明确的封闭耗材/试剂，不参与评分，只填写耗材价格构成表；

- 3.耗材试剂为解放军总医院目录内产品，须一同报价，并按照就低原则同步调价。

- 4.若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料。