采购需求表（物资类）

| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 |  | 需求具体内容 | 是否 量化 |  |  | 备注（证明材料等其他要求） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 适用于脊柱内镜手术、开放手术 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或注册证 |  |
| 2 | 标准规范 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 | 注册证 |  |
| 3 | 全彩色液晶触摸屏 |  | ≥5英寸 |  |  | 否 |  |  |
| 4 | 动力系统主机显示内容 |  | 包含当前所连接的手机类型、转速设置、实时转速、手柄运行方向（顺时针/逆时针/ 往复旋转） |  |  | 否 |  |  |
| 5 | 动力系统适用手柄（或手机）种类 |  | 应至少包含刨削手机、脊柱内镜手术高速手机、显微外科手术高速手机 |  |  | 否 |  |  |
| 6 | 主机具有自检和错误提示功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 7 | 过载、超温、堵转保护功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 8 | 动力系统主机能与内窥镜摄像系统通讯 | ▲ | 当应用部件的旋转头端距离内窥镜镜头≤3mm时，动力系统主机受控停止输出 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 9 | 脚踏开关防水等级 |  | ≥IPX8 |  |  | 否 |  |  |
| 10 | 脚踏开关功能 |  | 无极变速方式控制手柄电机工作 |  |  | 否 |  |  |
| 11 | 高速手机最高转速 | ▲ | ≥40000转/分钟 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 12 | 高速手机工作模式 |  | 支持正转或反转工作模式 |  |  | 否 |  |  |
| 13 | 高速手机噪音水平 | ▲ | ≤60db |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 14 | 高速手机灭菌方式 | ▲ | 可高温高压灭菌 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 15 | 高速手机过载保护功能 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 16 | 高速手机通用接口 |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 17 | 刨削手机最高转速 | ▲ | ≥8000转/分钟 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 18 | 刨削手机转速 |  | 可调，支持正转、反转、往复转三种工作模式 |  |  | 否 |  |  |
| 19 | 刨削手机噪音水平 | ▲ | ≤60db |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 20 | 刨削手机灭菌方式 |  | 可高温高压灭菌 |  |  | 否 |  |  |
| 21 | 刨削手机具有抽吸通道 | ▲ | 具备 |  |  | 否 | 彩页或技术白皮书或说明书 |  |
| 22 | 刨削手机具有过载保护功能 |  | 具备 |  |  | 否 |  |  |
| 23 | 配置要求 | ★ | 至少包含动力系统主机1个，高速手机及其配套附件各2支，刨削手机1支 |  |  | 否 | 企业承诺 |  |
| 24 | 配套耗材 （试剂）要求 | ★ | 封闭耗材（试剂） |  |  | 否 | 厂家承诺及 注册证（备注：若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料） |  |
| ▲标识的指标负偏离≥4项，报价企业技术参数分值为0分； ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥7项，报价企业技术参数分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

封闭耗材（试剂）用量测算表

| 项目名称 | 手术动力系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭耗材（试剂） 描述 | 耗材（试剂）与设备为同一品牌或耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 耗材（开展项目）名称 | 规格 | 预估2年用量 | 计量单位 | 最高限价（万元） | 备注 |
| 1 | 一次性无菌刨削头/磨钻头 | 厂家自报 | 100 | 支 | 180 |  |

- 注：

- 1.所投产品提供的耗材/试剂按医疗器械管理的，须提供相应的医疗器械注册证或备案凭证;

- 2.开放耗材和不明确的封闭耗材/试剂，不参与评分，只填写耗材价格构成表；

- 3.耗材试剂为解放军总医院目录内产品，须一同报价，并按照就低原则同步调价。

- 4.若非同品牌须提供封闭耗材（试剂）为设备生产企业指定的唯一代工品牌材料。