| 采购需求表（物资类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 2026-JQ06-W3202 |  | 项目名称 |  | 便携式心电图机 |  |  | 最高限价（万元） |  |  | 21.6 |
| 序号 | 需求名称 | 参数 性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否 量化 |  |  | 备注 |  |  |
| 技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基本要求 | ★ | 记录，显示和测量静息心电图的设备。简单直观的操作，有效地输入患者数据，记录心电图。方便外出及随诊使用。 |  |  | 否 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书或企业承诺 |  |  |
| 2 | 资质认证 | ★ | 具备NMPA认证 |  |  | 否 |  |  | NMPA认证 |  |  |
| 3 | ECG输入通道 |  | 具备标准12导联心电信息同步采集 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 4 | 导联选择 | ★ | 手动/自动可选，支持多种导联体系 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 5 | 采样率 | ★ | ≥32000点/秒/通道 |  |  | 是 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |  |  |
| 6 | 抗干扰滤波 |  | ≥3种抗干扰滤波器 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 7 | 频率响应 | ★ | 至少包含（1～250）Hz |  |  | 否 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |  |  |
| 8 | 打印机 |  | 内置高分辨率热敏打印机 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 9 | 屏幕尺寸 | ★ | ≥8英寸彩色触摸屏 |  |  | 否 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |  |  |
| 10 | 重量 | ▲ | ≤1.5kg |  |  | 是 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |  |  |
| 11 | 便捷操作 |  | 可触摸屏操作模拟电极放置位置 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 12 | 自动分析算法 |  | 适配高强度训练人群的运动员模式，快速区分训练相关生理性改变与真阳性病变，提前预警心脏隐患 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 13 | 报警及安全指标 |  | 具备导联信号质量监测及实时状态提示 |  |  | 否 |  |  |  |  |  |
| 14 | 配置要求 | ★ | 主机6台、12 导联心电导联线6套、肢体电极夹 24 个、胸电极吸球 36 个、导电膏6瓶、电源适配器6套、急救箱(含内胆包）6套、电池6套 |  |  | 否 |  |  | 技术白皮书或彩页或官网截图或说明书 |  |  |
| 15 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 经济要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后15天内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付0%，物资到货（服务完成）验收后付100%。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  | 否 |  |  | 无 |  |  |
| 4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 5 | 售后服务1 （质保） | ★ |  | 保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 6 | 售后服务2 （质保） | ★ |  | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 7 | 售后服务3 （质保） | ★ |  | 提供不少于3人次、3天的工程师维修培训。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ |  | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤12小时。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 9 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ |  | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 10 | 备品备件要求（零配件） | ★ |  | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 11 | 专用工具 | ★ |  | 提供的配套专修工具和使用工具。 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺并附《专修工具和使用工具清单》 |  |  |
| 12 | 知识产权和保密要求 | ★ |  | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  | 否 |  |  | 企业承诺 |  |  |
| 注： 1.★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； - 2.★及▲标识的指标，需逐条按备注要求提供证明材料，未明确的可由企业提供承诺。本表所要求的“技术白皮书”为：国产产品需加盖生产厂家及投标（报价）人公章；进口产品需加盖国内总代理及投标（报价）人公章； 3.▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分; 4.▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |