## Sheet1
采购需求表（物资类）
项目名称 |  |  |  |  | 全自动石蜡切片机以及切片转移设备 | 最高限价（万元） | 40（数量1）
序号 | 需求名称 | 参数性质 |  | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求）
技术要求
1 | 基本要求 | ★ | 将经石蜡等包埋剂包埋的组织样本切成‌均匀、超薄的切片 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
2 | 资质认证 | ▲ | CE认证或EC或EU或FDA认证 |  |  |  | 否 | 相关证明材料
3 | 刀架设计 |  | 刀架双导轨设计，固定更稳定 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
4 | 废屑槽 |  | 配备中空的弧形废屑槽，便于清洁废屑 |  |  |  | 否
5 | 刀架类型 |  | 可同时满足宽、窄两种不同规格刀片 |  |  |  | 否
6 | 样本夹类型 |  | 可至少适配通用样本夹，标准样本夹，可调节通用样本夹，薄片夹，样本头制冷样本夹等五种样本夹 |  |  |  | 否
7 | 样本头行程 | ▲ | 垂直行程≥70mm；本头水平行程≥25mm |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
8 | 样本定位 |  | X/Y轴≥8°样本定位，Z轴360°旋转定位 |  |  |  | 否
9 | 回缩值 |  | ≥40 µm |  |  |  | 否
10 | 控制面板 |  | 控制面板可放置在切片机两侧或者整合到切片机机身上 |  |  |  | 否
11 | 切片范围 | ▲ | 0.5-100μm，0.5 –2 µm，增量≤ 0.5 µm 2 – 10 µm， 增量≤ 1 µm |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
12 | 修片范围 |  | 5 – 500 µm |  |  |  | 否
13 | 电动切片 |  | 速度0-450mm/s之间持续可调，多种切片模式：单次、连续、间隔 |  |  |  | 否
14 | 计数功能 |  | 有切片计数和切片厚度总计功能 |  |  |  | 否
15 | 位置记忆功能 |  | 具备切片位置记忆功能 |  |  |  | 否
16 | 手轮锁定方式 |  | 包括机械锁，电子锁和急停按钮等三种方式 |  |  |  | 否
17 | 自动切片模式 |  | 具备 |  |  |  | 否
18 | 切片转移系统 | ▲ | 配备自循环水流系统，可以将切片自动导入漂片槽 |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
19 | 水流速度 | ▲ | 水流速度无极可调，0 ml/min. - 500 ml/min |  |  |  | 否
20 | 漂片槽 | ▲ | 容积≥800ml，温度调整范围室温~50℃ |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
21 | 照明 |  | 漂片槽内置压力感应照明光源 |  |  |  | 否
22 | 样本头制冷系统 | ▲ | 半导体制冷，最低可使样本温度低于室温 16 ℃ |  |  |  | 否 | 技术白皮书或产品彩页或产品说明书
23 | 配置要求1 | ▲ | 石蜡切片机一套、切片转移系统一套、样本头制冷系统 |  |  |  | 否 | 企业承诺
24 | 配套耗材试剂）要求 | ★ | 开放耗材 |  |  |  | 否 | 企业承诺
25 | 验收标准方法 | ★ | 按照投标文件、采购合同、质量标准等，组织对医疗设备进行质量验收，出具验收报告。验收过程中对于核心参数存疑需检测的，可委托地方具有相应检测能力的机构提供技术支持。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收后付95%。验收合格后满1年无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  |  | 否 | 企业承诺
3 | 履约保证金/质量保证金 | ★ | 无 |  |  |  | 否 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
5 | 售后服务1 | ★ | 提供免费保修服务不少于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。故障停机每超出1天，按两倍时间延保。中标后签合同时提供原厂售后服务承诺。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
6 | 售后服务2 | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
7 | 售后服务3 | ★ | 提供不少于5人次、1天的工程师维修培训。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
9 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺设备零配件供应≥8年 |  |  |  | 否 | 企业承诺
11 | 知识产权与保密要求 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  |  |  | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  |  | 否 | 企业承诺
技术偏离要求 |  | ▲标识的指标负偏离≥4项，投标企业技术分值为0分 ▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥8项，投标企业技术分值为0分